**鄂尔多斯市中心医院**

**院内招标采购招标文件**

 ****

**电动手术床等项目**

**2024年10月21日**

**第一章 产品信息**

**一、主要商务要求**  **金额：元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| 1 | 电动手术床 | 台 | 2 | 200000 | 400000 |
| 高频电刀 | 台 | 2 | 80000 | 160000 |
| 碰接车 | 台 | 5 | 18000 | 90000 |
| 心电监护仪 | 台 | 3 | 22000 | 66000 |
| 总价合计 | 716000 |
| 2 | 交付使用时间 | 合同签订后30日内。 |
| 3 | 质保期 | 3年 |
| 4 | 付款方式 | 甲方在设备验收通过后，支付总货款的100% |
| 5 | 交付地点 | 采购人指定地点 |

**二、技术标准与要求：**

项目基本情况： 本项目包含2台电动手术床、2台高频电刀、5台碰接车和3台心电监护仪，为相关科室常规诊疗设备的更新。

**货物需求一览表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备性质 | 编号 | 货物名称 | 技术参数和性能指标 | 数量 | 单位 |
|  | 1 | 电动手术床 | 技术参数详见附表1 | 2 | 台 |
|  | 2 | 高频电刀 | 技术参数详见附表2 | 2 | 台 |
|  | 3 | 碰接车 | 技术参数详见附表3 | 5 | 台 |
|  | 4 | 心电监护仪 | 技术参数详见附表4 | 3 | 台 |
| 注：1.“参数性质”标“△”表示此设备为核心产品。2. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |

**附表1 技术参数和性能指标。货物名称： 电动手术床 。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车等动作，由独立液压缸液压驱动 |
|  | 2 | 手术床具备平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作 |
|  | 3 | 手术床具备腰桥功能，且腰桥为隐藏式无不方便清洁的外凸及链条结构，腰桥可床体两侧操作避免术中操作需要医生让位及下方操作的不方便 |
|  | 4 | 手术床配有充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作；充电电池无需保养和维护,可长时间使用；同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性 |
| \* | 5 | 具有手持有线控制器和立柱应急控制面板（立柱应急面板应位于立柱上以方便操作，不应放在底座上）两套功能一致、且相互独立的控制系统，确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行 |
|  | 6 | 手术床承重≥360kg |
|  | 7 | 手术床台面框架、边轨和立柱应采用不锈钢制成  |
|  | 8 | 手术床床垫应由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm，床垫表面采用无缝烫接技术 |
|  | 9 | 床体应采用模块化分段式设计，由头板、背板、臀板、坐板延长板、左腿板、右腿板等部分组成，头板可拆卸，腿板可拆卸、可分叉，采用气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折，头板和腿板可前后互换 |
|  | 10 | 应采用独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动  |
|  | 11 | 同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能 |
|  | 12 | 手术床底座头侧设置一键开关，用于手术过程中误触发操作的紧急处理 |
| \* | 13 | 手术床最低台面≤520mm |
|  | 14 | 手术床长度≥2060mm |
|  | 15 | 手术床宽度≥520mm |
|  | 16 | 手术床升降行程≥500mm |
|  | 17 | 台面前后倾角度：≥±25° |
|  | 18 | 台面左右倾角度：≥±20° |
|  | 19 | 背板折转角度：+80°/-40° |
|  | 20 | 腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90° |
|  | 21 | 头板折转角度：+45°/-90° |
|  | 22 | 台面平移距离≥320mm |
|  | 23 | 内置腰桥升距≥120mm |
|  | 27 | 配备床垫、台柱应急控制面板、有线遥控器、托手架一对（含夹持器）、麻醉屏架（含夹持器） |
| \* | 28 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品 |
| 注：1.“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数，不满足任意1条即取消投标资格。2.非主要技术参数，超过2条不满足即取消投标资格。 |

**附表2 技术参数和性能指标。货物名称： 高频电刀 。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 具有单极切割、单极凝血和双极输出的功能，为全科功能电刀，可满足临床各种手术的需求。 |
|  | 2 | 单极切割具有3种输出模式（纯切、混切、高混），最大功率不低于300W；单极凝血具有2种输出模式（标准凝血、喷洒凝血）最大功率为不低于120W。 |
|  | 3 | 双极凝血具有2种输出模式：微双极模式，满足精细双极手术需求, 最大功率不低于70W；增强双极模式，可满足各种手术双极凝血的需求，并在凝血的同时还可以进行切割。 |
| \* | 4 | 具有双刀笔同时切割和凝血的功能，可实现一台电刀同时完成两台手术的特殊需求，以缩短手术时间，节约手术器械成本。一侧刀笔输出故障，可切换至另一侧输出孔，确保手术正常进行。 |
|  | 5 | 具有单双极负极板自动识别功能，无需人工确认，一旦极板检测有问题，将立即报警并停止一切输出。 |
| \* | 6 | 具有开机自动检测功能，对设备内部和外接附件检查是否正常状态，若有非正常情况，设备应自动报警并停止一切输出，以确保安全。 |
|  | 7 | 配有故障自检代码，显示故障信息，以便快速排查故障。 |
| \* | 8 | 支持动态响应功能，不论遇到任何组织均可保证爽滑切割和较小热损伤的凝血效果，功率调整应采用按键式调节，方便准确。 |
|  | 9 | 配备通用内镜接口，配接单双极脚踏，无需转换，即可与各种内镜（胸腔镜、腹腔镜、前列腺汽化镜、胃肠镜、胆道镜等）系统连接，支持低压切凝模式，降低热损伤及对神经肌肉等组织的刺激，保证镜下安全。 |
|  | 10 | 防电击保护类型 IEC 1类 , 防电击保护程度CF型，除颤型。 |
|  | 11 | 内置式数字电脑输出端口，支持数字化手术室解决方案，可免费进行性能软件升级，与手术室机器人系统或手术室电脑系统提供无缝连接及数据信息的采集。 |
|  | 12 | 配接氩气发生系统即可升级成为氩气刀。 |
| \* | 13 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| 注：1.“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数，不满足任意1条即取消投标资格。2.非主要技术参数，超过2条不满足即取消投标资格。 |

**附表3 技术参数和性能指标。货物名称： 碰接车 。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 由内外推车及担架三部分组成。内外以轨道对接，担架部分可在轨道上滑动，框架采用优质冷轧光亮钢制/部分铝制品制成。 |
|  | 2 | 两车竖向水平对接，形成统一滑轨，床面可由一车转移至另一车，两车分离，可以预防病区交叉感染。滑轨采用优质铝合金，轻盈稳固，方便移动。 |
|  | 3 | 背部为液压弹簧控制,使用背部升降限位开关拉杆，背部床板抬起，倾斜角度从 0°到 75°，可以任意选择至舒适位置，太高或需要复原，用限位开关拉杆，背部床板逐渐降低直至放平。 |
|  | 4 | 用整体升降限位摇杆顺时针摇动，整体床架逐渐上升，床面离地高度在640到 970mm有效范围内，可以任意调节至便于行动、护理的理想高度，需要降低或放置低位，用整体升降限位摇杆逆时针摇动,整体床架逐渐下降直至床面离地最近。 |
|  | 5 | 床面采用吹塑一次成型，无缝隙，易清洁，不变形，稳定可靠。 |
|  | 6 | 护栏板采用 树脂成型两侧栏板，高度300mm，也可以水平固定，增加床体宽度，让患者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高操作的安全性。 |
|  | 7 | 护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。 |
|  | 8 | 铝压铸一体成型护栏支架，表面氧化处理。护栏锁定后，无晃动间隙。 |
|  | 9 | 脚轮：中控锁双面脚轮，推行静音、安全、耐用。四个直径至少150mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。 |
|  | 10 | 推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态（踏杆离地高度至少70mm，以确保通过性好），克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。 |
|  | 11 | 转运床垫：面料表面防水处理，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人。 |
|  | 12 | 配有四钩螺钉锁紧可升降输液架。 |
|  | 13 | 可适用于手术室对接转运病人。 |
| \* | 14 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| 注：1.“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数，不满足任意1条即取消投标资格。2.非主要技术参数，超过2条不满足即取消投标资格。 |

**附表4 技术参数和性能指标。货物名称： 心电监护仪 。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | ≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280\*800，≥10通道波形显示。 |
| \* | 2 | 屏幕标配最新电容屏非电阻屏。 |
|  | 3 | 显示屏采用宽视角技术，支持至少170度可视范围。 |
|  | 4 | 安全规格：ECG、TEMP、SpO2、NIBP监测参数抗电击程度应为防除颤CF型. |
|  | 5 | 心电监护支持心率、ST段测量、心律失常分析、QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。 |
|  | 6 | 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 |
|  | 7 | 提供窗口支持心脏下壁、侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 |
|  | 8 | 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥25种实时心律失常分析 。 |
|  | 9 | QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 |
|  | 10 | 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。 |
|  | 11 | 支持升级提供过去至少24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果、心律失常统计结果、ST统计和QT/QTc统计结果。 |
|  | 12 | 支持指套式血氧探头，至少IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 |
|  | 13 | 提供手动、自动、连续、序列和整点等测量模式，提供至少24小时血压统计结果。 |
|  | 14 | 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿，呼吸测量范围：0-200 rpm。 |
| \* | 15 | 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿，无创血压成人测量范围：收缩压25-290mmH。 |
|  | 16 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护人员快速管理患者报警需求。 |
|  | 17 | 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护人员快速识别报警来源。 |
|  | 18 | 具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。 |
|  | 19 | 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状。 |
|  | 20 | 支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、SpO2、RR等参数的报警限建议。 |
|  | 21 | 具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。 |
|  | 22 | 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 |
|  | 23 | 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |
|  | 24 | 提供目标监测界面，能够显示ECG、SpO2、IBP、CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动。 |
|  | 25 | 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |
|  | 26 | 支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。 |
|  | 27 | 可与现有中央站联网使用。 |
| \* | 28 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| 注：1.“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数，不满足任意1条即取消投标资格。2.非主要技术参数，超过2条不满足即取消投标资格。 |

**三、评标方法及评标细则要求 最低价法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 审查投标人2022年或2023年度经会计事务所出具的财务审计报告或**基本开户银行证明**及基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函；2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的**以上三项**信用记录截图或评标现场核实情况为准） |
| 其他资质要求 | （如有） |
| 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等） |
| 开标一览表 | 符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
| 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件的格式、文字、目录、页码等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 主要商务条款 | 满足招标文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
| 附加条件 | 投标文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招标文件对联合体投标的相关要求） |
| 技术部分实质性内容 | 明确所投全部货物的产品品牌、型号。 |
| 主要技术参数指标（加“\*”项）完全满足或优于招标文件要求。 |
| 技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。 |
| 投标报价 | 只能有一个有效报价且不超过采购预算。 |
| 其他要求 | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

**第二章 投标人须知**

**一、报名须知**

（一）报名方式

1.报名方式采用现场报名

市中心医院北门西侧人行道路北，好加汇胡同内向北走50米，路东院内办公楼（原工商所办公楼）三楼307室 填写报名登记表后视为本次投标报名成功

2.开标地点：

市中心医院北门西侧人行道路北，好加汇胡同内向北走50米，路东院内办公楼（原工商所办公楼）三楼会议室

**二、响应文件**

（一）响应文件的构成及编制要求

响应文件应按照“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（二）编制要求

投标文件统一使用A4规格书写、打印，提供封面，并编写目录，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码），所有页面均需加盖公章。投标文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。开标时供应商需将投标所需资料胶印3份（一正两副），并密封携带。

（三）投标报价

1.供应商进行报价时，按“开标一览表”规定的格式报出总价。

2.投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价，否则按无效投标处理。

3.对报价的计算错误按以下原则修正：

3.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中响应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3单价金额之和与总价不符的，应以总价为准。

**三、开标**

1.开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，开标结束后，不再受理对开标过程的异议。

2.投标无效情形

评委将对各位投标人的资质、参数及响应程度、标书制作规范等进行审核，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。

3.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，表现为制作格式等相同；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理或联系人为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

 **说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该项目下的投标活动。**

4.中标通知书发放

我院招标办以书面形式向成交供应商发出中标书，中标通知书是合同的重要组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交供应商需在规定时间内到指定地点领取中标通知书，须持中标通知书签订成交合同。

**四、质疑**

（一）供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在中标结果告知后2日内，以书面形式一次性向我单位提出质疑，质疑采用实名制。我单位将在7个工作日内以书面形式针对质疑内容作出答复。

（二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.质疑项目名称；

3.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.事实依据及必要的法律依据；

5.质疑日期

（三）供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并不得再参与我院的任何采购项目。

 （四）质疑电话

 纪检监察室 电话：0477-8367180

 **五、投标失信行为黑名单制度**

见下页

**投标失信行为黑名单制度**

为规范院内招标采购活动，约束投标供应商行为，保障医院的合法权益，现制定院内招标采购黑名单管理规定。

（一）投标供应商有如下行为的之一的，纳入黑名单目录。

黑名单记录内容：投标厂家名称、法人名称（身份证号）、项目经办人（身份证号）、联系电话等。

1.提供、采用虚假材料进行报名、投标、开标的。

2.报名成功后无故不参加开标或开标迟到。

3.中标后10个工作日内无正当理由未签订采购合同或拒绝签订采购合同；如有正当理由的，需提供经管理科室负责人签字的情况说明交招标办备案后解除。

4.开标后经采购小组审查招标文件，认定有虚假应标、串标、陪标或者围标行为的（例如呈现规律性报价、等差或者等比排列；报价绑定、建立攻守联盟等）；投标资料格式、内容等雷同的。

5.中标后不履行招标文件要求，例如不按时完工或交货、不履行质保条款、将项目私自转包等。

6.所供货物低于参数要求，以次充好、工程项目未按要求施工，未能通过验收，存在欺诈行为等。

7.无故弃标。无故弃标的厂家不予退还投标保证金或履约保证金（为避免中标厂家在规定时间内不供货、或者不弃标行为，在合同中要设置院方可以强制解除合同条款）。

8.经我院认定的其他投标不良行为。

（二）处罚措施

1.违反第1项、第2项、第3项条款的，自确定之日起，一年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

2.违反第4项、第5项、第6项条款的，自确定之日起，三年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

3.违反第7项、第8项条款造成不良影响的，自确定之日起，永久不允许参加医院的招标采购活动。

以上条款需要管理科室及使用科室共同加强监管，发现问题由管理科室及时报送招标办备案。

三、本制度自下发之日起实施**。**

**六、合同签订**

中标单位持中标通知书及合同模板（一式六份，其中管理科室1份、审计科1份、财务科1份、招标办1份、中标供应商2份）同管理科室及分管院领导签订采购合同；合同签订后由招标办审核盖章。

**第三章 投标文件格式与要求**

1. 报名人应按照以下格式与要求编制报名文件，**且应不少于目录中要求的内容。**
2. 报名文件应按目录的顺序，编制报名文件。
3. 报名文件统一使用A4规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。报名文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。
4. 在产品技术参数偏离表中，报名产品的实际技术参数应实事求是，具体应答，**如果是对公告中要求的技术参数进行简单地复制粘贴，则取消投标资格，并列入我院招标采购黑名单记录。**
5. 报名材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。
6. 报名单位在报名文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。

## （封面）

**鄂尔多斯市中心医院院内采购项目投标文件**

**投标货物名称**

**（正本/副本）**

**报名单位：**

**联系人:**

**联系电话:**

 **年 月 日**

目录

一、投标承诺书....................................................

二、开标一览表.....................................................

三、报名产品详细情况表.............................................

四、授权委托书.....................................................

五、投标人基本情况表...............................................

六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料.......................

七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料...........

八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录........................

九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明....................

十、业绩证明材料...................................................

十一、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明........

十二、主要商务要求承诺书 ...........................................

十三、技术偏离表....................................................

十四、售后服务......................................................

十五、相关认证......................................................

十六、产品彩页......................................................

十七、其他.........................................................

**投标承诺书**

致：鄂尔多斯市中心医院

本投标人已详细阅读了 项目招标公告及供应商须知等内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、自愿遵守有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

2、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；

3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担响应的法律职责；

4、我方承诺在中标后不将招标项目转包、分包。否则，同意被取消中标资格，并愿意承担任何处罚。

5、我方服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。

6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

7.我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

投标人名称：(盖公章)

法定代表人(或授权代理人)：(签字)

日期： 年 月 日

1. **开标一览表**

开标一览表

投标人名称：

项目名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） | 交付使用时间 | 质保期（年） |
| 大写： |  |  |
| 小写： |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，单位为元。

 2.价格应按照“响应文件投标人报价”的要求报价。

 3.格式、内容和签署、盖章必须完整。

 4.《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

年 月 日

**分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计金额（元）** |
| 1 | 电动手术床 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 高频电刀 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 碰接车 | 台 | 5 |  |  |
| 4 | 心电监护仪 | 台 | 3 |  |  |
| **合计金额：** |

**三、报名产品情况介绍表**

报名产品情况介绍表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 产地 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**四、授权委托人身份证明**

授权委托人身份证明

鄂尔多斯市中心医院：

兹委托我单位 （姓名）参加贵单位组织的 (项目名称),委托人全权代表我单位处理本项目的报名、投标等工作。我单位对委托代理人签署的内容负全部责任。签署的文件等内容不因授权的撤销而失效，委托人无转委托权。特此委托。

委托人身份证正面

授权人身份证正面

委托人身份证反面

授权人身份证反面

投标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人签字：

委托代理人签字：

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**五、投标人基本情况表**

（营业执照复印件）

1. **提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料**
2. **提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料**
3. **提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录**
4. **具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明**

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人名称：＿＿＿＿＿＿（加盖公章）

年 月 日

1. **业绩证明材料（如有）**

**十一、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明(后附信用记录截图）**

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录

书面声明函

致：＿＿＿＿＿＿＿＿（采购人名称）

 我单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中无重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

 供应商名称(单位公章）：＿＿＿＿＿＿

 法定代表人（印章或签字）：＿＿＿＿＿

 日 期：＿＿年＿＿月＿＿日

**十二、主要商务要求承诺书**

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、 采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称： （加盖公章）

年 月 日

**十三、技术偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质（是否标\*） | 招标技术参数要求 | 投标人提供相应内容 | 偏离程度 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应

数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

1. **售后服务**
2. **相关认证**
3. **产品彩页**

**十七、其他**