**第一章 产品信息**

**一、主要商务要求**  **金额：元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| 1 | 高温高压蒸汽灭菌器 | 台 | 1 | 480000 | 480000 |
|  | 总价合计 | 480000 |
| 2 | 交付使用时间 | 合同签订后30日内。 |
| 3 | 质保期 | 3年 |
| 4 | 付款方式 | 甲方在设备验收通过后，支付总货款的100% |
| 5 | 交付地点 | 采购人指定地点 |

**二、技术标准与要求：**

项目基本情况：本项目包含1台高温高压蒸汽灭菌器，用于我院供应室消毒灭菌工作。

**货物需求一览表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备性质 | 编号 | 货物名称 | 技术参数和性能指标 | 数量 | 单位 |
|  | 1 | 高温高压蒸汽灭菌器 | 技术参数详见附表1 | 1 | 台 |
| 注：1.“参数性质”标“△”表示此设备为核心产品。 2. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |

**附表1 技术参数和性能指标。货物名称： 高温高压蒸汽灭菌器 。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 主体结构：环形加强筋结构，多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀。 |
|  | 2 | 容积≥1510L。 |
|  | 3 | 功率：≥100kw。 |
| \* | 4 | 材质：内壳厚度≥6mm，夹套厚度≥6mm。其中内壳、夹套材质均须为316L不锈钢。 |
|  | 5 | 设计温度：≥144℃。 |
|  | 6 | 使用寿命：不低于15年，且不低于30000次灭菌循环。  |
|  | 7 | 内置蒸汽发生器，应为汽电两用。 |
| \* | 8 | 动力方式：电机带轮通过同步带驱动门板左右平移，全过程自动完成。 |
|  | 9 | 具备节水降噪装置，程序运行一次耗水量≤1500kg，整机运行噪音≤75dB。 |
| \* | 10 | 具备蒸汽品质提升装置，提高蒸汽干度。 |
|  | 11 | 具备板式换热装置。 |
|  | 12 | 能够低温无压排水。 |
|  | 13 | 具备实时操作系统，应能在高温高湿等恶劣环境下确保系统稳定性和实时性。  |
|  | 14 | 配备前后双触摸屏，实时同步。 |
|  | 15 | 内置热敏打印机。 |
|  | 16 | 记录内容：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等。  |
|  | 17 | 运行数据可存储在显示屏内，可存储数据量至少6年、12000次灭菌循环。 |
|  | 18 | 用户分级权限管理：支持至少五级权限管理，可与追溯系统对接。 |
|  | 19 | 灭菌类程序：至少26套(至少含14套自定义程序)；测试类程序：至少4套；辅助类程序：至少2套。 |
|  | 20 | 程序运行时间：标准循环不超过55分钟。 |
|  | 21 | 脉动次数：标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。 |
|  | 22 | 配置：主机1台、2个外对接车、2个内对接车、20个装载篮筐。 |
|  | 23 | 配备电脑监控系统，灭菌器运行数据全部显示电脑上，并可永久储存。 |
| \* | 24 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| 注：1.“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数，不满足任意1条即取消投标资格。2.非主要技术参数，超过2条不满足即取消投标资格。 |

**三、评标方法及评标细则要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函；2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的**以上三项**信用记录截图或评标现场核实情况为准） |
| 其他资质要求 | （如有） |
| 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等） |
| 开标一览表 | 符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
| 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件的格式、文字、目录、页码等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 主要商务条款 | 满足招标文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
| 附加条件 | 投标文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招标文件对联合体投标的相关要求） |
| 技术部分实质性内容 | 明确所投全部货物的产品品牌、型号。 |
| 投标报价 | 主要技术参数指标（加“\*”项）完全满足或优于招标文件要求。 |
| 技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。 |
| 只能有一个有效报价且不超过采购预算。 |
| 其他要求 | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

# 四、报名文件格式与要求

1. 报名人应按照以下格式与要求编制报名文件，**且应不少于目录中要求的内容。**
2. 报名文件应按目录的顺序，编制报名文件。
3. 报名文件统一使用A4规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。报名文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。
4. 在产品技术参数偏离表中，报名产品的实际技术参数应实事求是，具体应答，**如果是对公告中要求的技术参数进行简单地复制粘贴，则取消投标资格，并列入我院招标采购黑名单记录。**
5. 报名材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。
6. 报名单位在报名文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。