**鄂尔多斯市中心医院**

**院内招采文件**

****

**口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备等采购项目**

**2025年7月17日**

1. **项目信息**

**一、商务条款 货币单位：元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| 1 | ① | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 套 | 1 | 700000 | 700000 |
| ② | 影像板扫描仪 | 台 | 1 | 23800 | 23800 |
| ③ | 牙科X射线机 | 台 | 1 | 16000 | 16000 |
| 总价合计 | 739800 |
| 2 | 交付使用时间 | 合同签订后30日内。 |
| 3 | 质保期 | 3年 |
| 4 | 付款方式 | 设备验收通过后支付总货款的 90% ，验收通过使用一年后支付总货款的 10% 。 |
| 5 | 交付地点 | 鄂尔多斯市中心医院 |

1. **项目概况**
2. 项目基本情况介绍： 本项目包含1套口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、1台影像板扫描仪和1台牙科X射线机，用于口腔科。
3. 技术参数和要求（功能和质量）

附表1 设备名称： 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
|  | 1 | 产品应适用于口腔科X射线诊断，能够满足口腔颌面外科颌骨外伤检查与诊断、种植牙手术前后的诊断分析、对牙颌畸形的诊断与诊疗分析以及口腔内科、颞颌关节和鼻旁窦诊断分析，并配备工作站。 |
|  | 2 | 探测器要求： |
|  | 2.1 | CBCT探测器：非晶硅平板探测器。 |
|  | 2.2 | 像素尺寸：≤100 μm x 100 μm。 |
|  | 2.3 | 探测器有效FOV：≥128mm x 128mm。 |
|  | 2.4 | 像素矩阵：≥1280 x 1280。 |
|  | 2.5 | 灰阶：≥16bit。 |
|  | 3 | X射线球管要求： |
|  | 3.1 | 类型：固定阳极。 |
|  | 3.2 | 最大热容量：≥30kJ。 |
| ★ | 3.3 | 最大管电压≥120kV，最小可调节增量为1kV。 |
|  | 3.4 | 最大管电流≤10mA，最小可调节增量0.1mA。 |
|  | 3.5 | 最大电功率：≥1200W。 |
|  | 3.6 | 焦点尺寸: ≤0.5mm×0.5mm。 |
|  | 4 | 具备至少三种拍摄视野，最大拍摄≥18cmX16cm（非拼接图像），最小拍摄视野≥8cmX8cm。 |
|  | 5 | 曝光模式：脉冲/连续。 |
|  | 6 | 设备与主机端均具备曝光参数设置功能。 |
|  | 7 | 提供线控曝光开关。 |
|  | 8 | 有预设的SML（上眶耳线）档位，适应不同体型的人群。 |
|  | 9 | 具备儿童曝光预置参数。 |
|  | 10 | 定位装置要求： |
|  | 10.1 | 具备常规颌托支架：颌托具备多种档位可调节。 |
|  | 10.2 | 具有可调节宽度的头夹，并具备微调功能。  |
|  | 10.3 | 提供多点固位功能：包括头夹、颌托、额档、扶手固定。 |
|  | 10.4 | 具有面中、眶耳激光辅助定位功能。 |
|  | 10.5 | 配备可升降座椅，适应不同人群。 |
|  | 11 | 机架要求： |
|  | 11.1 | 设备及主机端均具备单独的紧急止停按钮。 |
|  | 11.2 | 机架端具备彩色触摸屏控制面板，可选择并设定拍摄参数。  |
|  | 11.3 | 具有可视化预览图，并可根据预览图调整患者的头部摆位。 |
|  | 11.4 | 配备智能触控操控面板，应采用嵌入式与机架一体式设计。 |
|  | 11.5 | 提供儿童坐垫，操作医生可通过使用儿童坐垫的方式，满足儿童拍摄需求。 |
| ★ | 11.6 | 应采用坐姿拍摄，配备稳定的电动座椅，可调节高度，以便于儿童和老人患者。 |
|  | 11.7 | 座椅调节范围：≥245mm |
|  | 11.8 | 最大可承载的患者重量不低于140kg。 |
| ★ | 11.9 | 配备待机状态、运转曝光状态和设备错误状态等状态指示灯。 |
|  | 12 | 图像性能要求： |
|  | 12.1 | 大视野空间分辨率：≥17lp/cm。 |
|  | 12.2 | 最高空间分辨率：≥28 lp/cm。 |
|  | 12.3 | 图像清晰度：标准剂量模式下，至少能对50μm直径的物体成像，图像清晰可见。 |
|  | 12.4 | 图像重建时间：≤15s。 |
| ★ | 13 | 具备全自动数字三合一成像，单圈扫描可同时获得CBCT、全景与头颅正侧位图。 |
|  | 14 | 具备运动伪影检测功能，可快速提示医生患者成片情况。 |
|  | 15 | 支持影像显示效果个性化调节，并保存模版，共享至其他阅片软件。 |
|  | 16 | 支持种植体库插件下载，降低因种植体库数据太大对使用设备的要求。 |
|  | 17 | 可院内分享数据，并提供分享提醒，可直接下载查阅。 |
|  | 18 | MPR（多平面三维重建）要求： |
|  | 18.1 | 可记录患者的信息，测量长度、折线/曲线距离、角度、HU值、骨密度等功能。 |
|  | 18.2 | 可以截图任意窗口，也可以自由范围截图保存到本地。 |
|  | 18.3 | CT 值：可以点、线、面等方式显示任意目标的HU值分布情况。 |
|  | 18.4 | 项目保存：所有测量、文字、标注、全景显示效果等均可保存项目，下次打开该患者时可自动加载。 |
|  | 18.5 | 可在任意二维图像上自由标注。 |
|  | 18.6 | 可在三维图像上快速点击，一键可将所有二维窗口快速定位至目标解剖点。 |
|  | 18.7 | 具备三维图像自由切割功能。 |
|  | 18.8 | 三维图形可快速控制，调节感兴趣区域。 |
|  | 18.9 | 具备一键去除脊柱功能，便于消除脊柱的影响。 |
|  | 18.10 | 具备图像调整功能，可调整摆位失败的图像。 |
|  | 18.11 | 三维图像可以切换不同类别显示模板。 |
|  | 18.12 | 任意二维切面均支持多切片布局，自由选择切片数量和角度，便于观察病灶的连续性变化。 |
|  | 19 | 全景窗口要求： |
|  | 19.1 | 自动全景：具备自动生成全景功能，根据CT图像自动定位至牙弓位置生成全景图像，并允许编辑，简化医生操作。 |
|  | 19.2 | 支持AI神经管功能，可一键自动生成双侧神经管，并允许编辑，可调整颜色、直径等关系。 |
|  | 19.3 | 可绘制任意曲线，显示该曲线上的连续切片，切片窗口和间隔可随意调节，同时显示该曲线上的全景图像。 |
|  | 19.4 | 可在全景图像上一键定位，全景切片会自动定位至目标区域。 |
|  | 19.5 | 具备齿号自动识别功能，并可修改齿号。选择齿号，会自动生成对应的牙齿切片，便于医生观察牙齿咬合关系。 |
|  | 19.6 | 具备模拟拔牙功能，便于医生与患者沟通种植牙的相关治疗方案。 |
|  | 19.7 | 具备一键种牙的功能，自动根据牙长轴与咬合关系，放置种植体，提升医生诊疗速度。 |
|  | 19.8 | 具备角度实时显示功能，便于医生精准测量种植方案、病灶信息等。 |
|  | 19.9 | 三维全景中提供牙片窗口阅片功能，使图像从横断面、远近中、颊舌侧等方向进行阅片，便于观察病灶。 |
|  | 19.10 | 具备曲面全景功能，可适应各种齿型患者，避免出现全景黑影图像。 |
|  | 19.11 | 具有种植模拟软件，可以模拟种植体植入和排布，支持单颗牙齿种植和多颗牙齿种植。 |
|  | 19.12 | 虚拟牙冠：可以模拟植入牙冠，牙冠会根据不同牙号自动适配，支持调整。 |
|  | 19.13 | 种植方案验证：可设置种植体作为观察中心，旋转操作轴，可方便观察种植体周围 360 度的切片影像，调节种植体位置、方向时，相应切片位置跟随变化。 |
|  | 19.14 | 可在种植体库内将常用种植体纳入收藏，便于下次使用快速检索。 |
|  | 19.15 | 支持种植体库中文检索。 |
|  | 19.16 | 支持种植体库按医生使用频次排序。 |
|  | 19.17 | 种植体库管理：免费升级种植体库，可依据医院需求添加所需要的品牌、系列种植体模型。 |
|  | 19.18 | 具备种植方案导出功能，导出的种植体包含制造商、型号、种植体直径/长度等。 |
|  | 20 | TMJ（颞下颌关节）窗口要求： |
|  | 20.1 | 具备自动生成左右TMJ成像功能，支持编辑。 |
|  | 20.2 | 具备手动生成TMJ的功能，单侧描绘后，对侧自动生成，简化医生操作。 |
|  | 20.3 | 具备TMJ二维与三维视图的一键切换。 |
|  | 20.4 | TMJ窗口支持设置窗口切片以及间隔，便于医生观察TMJ的连续性变化。 |
|  | 20.5 | TMJ二维视图可自由角度调整，便于医生各个角度观察TMJ变化情况。 |
|  | 21 | 头影窗口要求： |
|  | 21.1 | 具备自动生成正侧位视图，并可全方位角度微调。 |
|  | 21.2 | 具备左右半边侧位单独进行正畸测量，并可任意选择左右半边切割位置。 |
|  | 21.3 | 具备自动生成气道，并提供气道的体积、最窄横断面的数据信息。 |
|  | 21.4 | 支持手动编辑气道，完成修改。 |
|  | 21.5 | 支持分段显示气道信息以及具体数据，如鼻咽段、口咽段、喉咽段等。 |
|  | 22 | 符合DICOM3.0标准，可以和PACS、RIS系统相连，并可以和DICOM打印机相连。 |
|  | 23 | 支持智能胶片报告功能，内置胶片报告模板，可自定义模板。 |
|  | 24 | 胶片报告可以定制医院的logo、联系方式、地址等信息。 |
|  | 25 | 软件界面上可以显示该模式下的辐射剂量。 |
|  | 26 | 采用SQL数据库。 |
|  | 27 | 具备AI智能报告功能，可根据CT影像自动识别病灶数据，自动分析识别牙位并输出健康报告。 |
|  | 28 | 提供双开功能，能同时观察患者术前术后对比图像。 |
|  | 29 | 正畸软件要求： |
|  | 29.1 | 具有正畸软件，可以AI定点，支持手动修改定点，具有医生常用的多种分析法。 |
|  | 29.2 | 侧位图像可以一键FH校准。 |
|  | 29.3 | 支持直线、角度测量。 |
|  | 29.4 | 侧位图像可以调整亮度对比度。 |
|  | 29.5 | 可以局部放大图像以满足测量点精准标注。 |
|  | 29.6 | 支持自定义分析法。 |
|  | 29.7 | 支持一键生成报告功能。 |
|  | 29.8 | 具备多个治疗阶段图像重叠对比。 |
|  | 29.9 | 正畸结果可一键截图。 |
|  | 29.10 | 支持免费在线自动升级。 |
| ★ | 30 | 负责为两台口腔CT机房完成预控评报告办理程序。 |
| ★ | 31 | 须附带单套设备配置清单，要求标明名称、生产厂家、规格型号、数量等信息。 |
| ★ | 32 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 33 | 中标单位所提供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 34 | 投标人须提供与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意1条不满足即废标。2.非标“★”项，超过2项不满足作废标处理。 |

附表2 设备名称： 影像板扫描仪 。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
|  | 1 | 分辨率：≥10P/mm。 |
|  | 2 | 影像位深：≥12bits/pixel。 |
| ★ | 3 | 灰阶：≥16bit。 |
|  | 4 | 影像板寿命≥2000次。  |
|  | 5 | 理论分辨率：≥25LP/mm。 |
|  | 6 | 重量：≤3KG。 |
| ★ | 7 | 成像速度：≤3S。 |
|  | 8 | 连接方式：USB连接线。 |
|  | 9 | 影像板材质应为软片。 |
|  | 10 | 可适用于至少4种规格影像板。 |
|  | 11 | 不限分机数量。 |
|  | 12 | 使用年限：≥8年。 |
|  | 13 | 影像板：软薄可弯曲，能方便的放入患者口腔内，容易置于牙后部位，并适用于各种口内胶片支架。 |
| ★ | 14 | 自带隐藏式置物盒可存储各型号的影像板。 |
|  | 15 | 支持自动电磁吸附扫描，全程不应有挤压，可有效减少影像板磨损和外界杂质影响。 |
|  | 16 | 可连接平板。 |
| ★ | 17 | 须附带单套设备配置清单，要求标明名称、生产厂家、规格型号、数量等信息。 |
| ★ | 18 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 19 | 中标单位所提供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 20 | 投标人须提供与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意1条不满足即废标。2.非标“★”项，超过2项不满足作废标处理。 |

附表3 设备名称： 牙科X射线机 。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
|  | 1 | 电源要求：AC 220V/50Hz。 |
|  | 2 | 最大功率：≤1100VA。 |
| ★ | 3 | 射线焦点：≤0.4mm。 |
|  | 4 | 管电压：65KV±10%。 |
|  | 5 | 管电流：7mA±20% |
|  | 6 | 剂量率：6mGy/s±10%。 |
|  | 7 | 漏辐射率：1米处≤0.25mGy/h(65KV、7mA、1S、加载间隔1S/30S)。 |
|  | 8 | 曝光时间调节范围：最低单次曝光时间≤0.04S，最大单次曝光时间≥2S。 |
|  | 9 | 报警功能：具有故障自动检测，故障代码显示功能。 |
| ★ | 10 | 拍摄模式：支持胶片、扫描仪、传感器等拍摄模式。可以根据人群选择儿童或者成人模式拍摄。每种拍摄模式均可选择前牙、磨牙、后磨牙。不同的牙位曝光时间可单独设定并可进行记忆存储。 |
|  | 11 | 曝光方式：每次拍摄，需要在手控板上按一下曝光键，留有≥60秒的准备时间，在该时间之内可以通过无线遥控曝光器，在铅房外曝光。 |
|  | 12 | 使用年限：≥12年。 |
|  | 13 | 带可升降患者座椅。 |
| ★ | 14 | 须附带单套设备配置清单，要求标明名称、生产厂家、规格型号、数量等信息。 |
| ★ | 15 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 16 | 中标单位所提供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 17 | 投标人须提供与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意1条不满足即废标。2.非标“★”项，超过2项不满足作废标处理。 |

**三、资格审查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）审查投标人2023年或2024年度经会计事务所出具的财务审计报告；（2）审查投标人开户许可证（或基本存款账户信息表）及基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。以上两项投标人选择其中一项提供即可。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（例如增值税，个人所得税等，但不包含工会经费）。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查“参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录”投标人书面声明函；2.到提交响应文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的**以上三项**信用记录截图或评标现场核实情况为准） |
| 其他资质要求 | （如有） |
| 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等） |
| 开标一览表 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
| 响应文件规范性、符合性 | 响应文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招采文件要求；响应文件的格式、文字、目录、页码等符合招采文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 主要商务条款 | 满足招采文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
| 附加条件 | 响应文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招采文件对联合体投标的相关要求） |
| 技术部分实质性内容 | 明确所投全部货物的产品品牌、型号。 |
| 主要技术参数指标（加“★”项）完全满足或优于招采文件要求。 |
| 技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。 |
| 投标报价 | 只能有一个有效报价且不超过采购预算。 |
| 其他要求 | 招采文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

**第二章 投标人须知**

**一、报名须知**

（一）报名方式（投标人可选择以下任意一种方式报名）

1、现场报名：报名时提供营业执照复印件，复印件要求加盖公章。法人报名需提供身份证复印件，委托代理的提供委托代理书（见附件模板）。此项目报名及开标需为同一人。

2、线上报名：投标人下载附件1，按要求填写报名资料，请在报名时间内将报名资料发送到指定邮箱，开标时将纸质版报名资料同响应文件一起递交（请勿将报名资料装订到响应文件里）。

（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com）

（二）招采地点：

市中心医院北门西侧人行道路北，好加汇胡同内向北走50米，路东院内办公楼（原工商所办公楼）三楼会议室

**二、响应文件**

（一）响应文件的构成及编制要求

响应文件应按照“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（二）编制要求

响应文件统一使用A4规格书写、打印，提供封面，并编写目录，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码），所有页面均需加盖公章。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。招采时供应商需将投标所需资料胶印3份（一正两副），并密封携带。

（三）投标报价

1.供应商进行报价时，按“开标一览表”规定的格式报出总价。

2.投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价，否则按无效投标处理。

3.对报价的计算错误按以下原则修正：

3.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

**三、开标**

1.开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，开标结束后，不再受理对开标过程的异议。

2.投标无效情形

评委将对各位投标人的资质、参数及响应程度、标书制作规范等进行审核，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。

3.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，表现为制作格式等相同；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理或联系人为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商存在控股或参股及管理等关系的；

 **说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该项目下的投标活动。**

4.中标通知书发放

我院招标办以书面形式向成交供应商发出中标书，中标通知书是合同的重要组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交供应商需在规定时间内到指定地点领取中标通知书，须持中标通知书签订成交合同。

**四、质疑**

（一）供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在中标结果告知后1个工作日内，以书面形式一次性向我单位提出质疑，可发送至邮箱（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com），质疑采用实名制。我单位将在7个工作日内以书面形式针对质疑内容作出答复。

（二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字，供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（三）供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则质疑无效，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并不得再参与我院的任何采购项目。

 （四）质疑电话

 纪检监察室 电话：0477-8367180

 **五、投标失信行为黑名单制度**

见下页

**投标失信行为黑名单制度**

为规范院内招采活动，约束投标供应商行为，保障医院的合法权益，现制定院内招标采购黑名单管理规定。

（一）投标供应商有如下行为的之一的，纳入黑名单目录。

黑名单记录内容：投标厂家名称、法人名称（身份证号）、项目经办人（身份证号）、联系电话等。

1.提供、采用虚假材料进行报名、投标、开标的。

2.报名成功后无故不参加开标或开标迟到。

3.中标后10个工作日内无正当理由未签订采购合同或拒绝签订采购合同；如有正当理由的，需提供经管理科室负责人签字的情况说明交招标办备案后解除。

4.开标后经采购小组审查响应文件，认定有虚假应标、串标、陪标或者围标行为的（例如呈现规律性报价、等差或者等比排列；报价绑定、建立攻守联盟等）；投标资料格式、内容等雷同的。

5.中标后不履行招采文件要求，例如不按时完工或交货、不履行质保条款、将项目私自转包等。

6.所供货物低于参数要求，以次充好、工程项目未按要求施工，未能通过验收，存在欺诈行为等。

7.无故弃标。无故弃标的厂家不予退还投标保证金或履约保证金（为避免中标厂家在规定时间内不供货、或者不弃标行为，在合同中要设置院方可以强制解除合同条款）。

8.经我院认定的其他投标不良行为。

（二）处罚措施

1.违反第1项、第2项、第3项条款的，自确定之日起，一年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

2.违反第4项、第5项、第6项条款的，自确定之日起，三年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

3.违反第7项、第8项条款造成不良影响的，自确定之日起，永久不允许参加医院的招标采购活动。

以上条款需要管理科室及使用科室共同加强监管，发现问题由管理科室及时报送招标办备案。

三、本制度自下发之日起实施**。**

**六、合同签订**

中标单位持中标通知书及合同模板（一式六份，其中管理科室1份、审计科1份、财务科1份、招标办1份、中标供应商2份）同管理科室及分管院领导签订采购合同；合同签订后由招标办审核盖章。

**第三章 响应文件格式与要求**

1. 投标供应商应按照以下格式与要求编制响应文件，**且应不少于目录中要求的内容。**
2. 响应文件应按目录的顺序，编制响应文件。
3. 响应文件统一使用A4规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订，所有页面均需加盖公章。
4. 在产品技术参数偏离表中，报名产品的实际技术参数应实事求是，具体应答，**如果是对公告中要求的技术参数进行简单地复制粘贴，则取消投标资格，并列入我院招标采购黑名单记录。**
5. 响应文件材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。
6. 报名单位在响应文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。

## （封面）

**鄂尔多斯市中心医院院内采购项目招采文件**

**投标项目名称**

**（正本/副本）**

**投标供应商：**

**联系人:**

**联系电话:**

 **年 月 日**

目录

一、投标承诺书....................................................

二、开标一览表.....................................................

三、报名产品详细情况表.............................................

四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明.........................

五、投标供应商基本情况表...........................................

六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料.......................

七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料...........

八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录........................

九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明....................

十、业绩证明材料...................................................

十一、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明........

十二、主要商务要求承诺书 ...........................................

十三、技术偏离表....................................................

十四、售后服务......................................................

十五、相关认证......................................................

十六、产品彩页......................................................

十七、产品配置清单................................................

十八、其它..........................................................

**投标承诺书**

致：鄂尔多斯市中心医院

本投标人已详细阅读了 项目招采公告及供应商须知等内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、自愿遵守有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

2、我方在此声明，本次招采活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；

3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担响应的法律职责；

4、我方承诺在中标后不将招采项目转包、分包。否则，同意被取消中标资格，并愿意承担任何处罚。

5、我方服从招采文件规定的时间安排，遵守招采有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。

6、保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

7.我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

投标供应商：(盖公章)

法定代表人(或授权委托人)：(签字)

日期： 年 月 日

1. **开标一览表**

开标一览表

投标供应商：

项目名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） | 交付使用时间 | 质保期（年） |
| 大写： |  |  |
| 小写： |

说明：1、所有价格均使用人民币表示，货币单位为元。

 2、价格应按照“响应文件投标人报价”的要求报价。

 3、格式、内容和签署、盖章必须完整。

 4、《开标一览表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

**分项报价表（如有）**

**三、报名产品情况介绍表**

报名产品情况介绍表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 产地 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明**

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正面 | 身份证反面 |

投标供应商： （单位公章）

 年 月 日

授权委托人身份证明

鄂尔多斯市中心医院：

兹委托我单位 姓名 参加贵单位组织的 项目名称,授权委托人全权代表我单位处理本项目的报名、投标等工作。我单位对授权委托人签署的内容负全部责任。签署的文件等内容不因授权的撤销而失效，授权委托人无权转委托权。特此委托。

**授权委托人身份证正面**

**授权人（法定代表人）身份证正面**

**授权委托人身份证反面**

**授权人（法定代表人）身份证正面**

投标供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人签字：

授权委托人签字：

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**五、投标供应商基本情况表**

（营业执照复印件）

**六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料**

**七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料**

**八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录**

**九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明**

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标供应商：（加盖公章）

年 月 日

**十、业绩证明材料（如有）**

**十一、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明(后附信用记录截图）**

参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录

书面声明函

致：鄂尔多斯市中心医院

 我单位（投标供应商名称）近三年内，在经营活动中无重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

 投标供应商(加盖公章）：

 法定代表人（印章或签字）：

 日 期：＿＿年＿＿月＿＿日

**十二、主要商务要求承诺书**

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、 采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招采文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标供应商： （加盖公章）

年 月 日

**十三、技术参数偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质（是否标★） | 招采技术参数与要求 | 投标人提供响应内容 | 偏离程度 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

**说明：**

**1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招采文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招采文件要求。**

**2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。**

**3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。**

1. **售后服务**
2. **相关认证**
3. **产品彩页**
4. **产品配置清单**

**十八、其它**