院内采购项目技术说明

- 项目情况

- 技术服务要求

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 家居床 |  |  |
|  | 1 | 外形尺寸：全长2100±20mm，全宽1300±20mm，床体高度450-740±10mm。 |
| ★ | 2 | 摇杆使用高精度滚齿螺杆配合聚甲醛（POM）螺母结构，单支能承重≥700KG以上,负重条件下可使用≥10000 次以上,双向到位防失效保护结构，保证摇杆安全耐用。（需提供摇杆负重750KG以上的检测报告证明） |
|  | 3 | 高强度工程塑料聚甲醛（POM）螺母具有自润滑功能，独特的三片式防滑自锁结构设计，保证床板升起位置稳固不会自行滑落，日常运作磨损小。操作轻松自如，无噪音且安全可靠。 |
|  | 4 | 杆芯带有防尘套，避免灰尘进入影响使用寿命和操作。 |
|  | 5 | 经典隐藏式折叠摇杆把手，采用高强度ABS塑料注塑成型，两级折叠到位防夹手结构设计，安全可靠，操作轻松自如。 |
|  | 6 | 调节范围：背部升降0-65°±5°；膝部升降0-40°±5°； |
|  | 7 | 床体承载重量：≥240kg。 |
| ★ | 8 | 整体床架选用≥25mmX70mm厚1.5mm的钢管，材质均通过铅（Pb）,镉（Cd）,汞（Hg）,六价铬（Cr（VI））含量有害物质限制指令测试。（需提供第三方检测报告证明） |
| ★ | 9 | 床体升降机构配备≥32个自润滑精密轴承，减低床体升降阻力，保证升降平稳顺畅无噪音。 |
| ★ | 10 | 整体升降摇杆上加装两根气压棒助力，进一步降低医护及家属的操作负担，使手摇更轻松。 |
| ★ | 11 | 当床体降到最低时，四脚轴部着地，紧贴地面，避免滑动，杜绝床体晃动对病患睡眠以及上下床不稳的情况。 |
|  | 12 | 床架两侧设计≥4个附件挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等。 |
|  | 13 | 床架两侧配备≥4个点滴架插座，采用高强度尼龙制作，插放点滴架稳固无噪音，床体推动过程中，对点滴架晃动起缓冲作用，安全稳固。 |
|  | 14 | 床架由精密机器人整体焊接，精确度高，稳固可靠。 |
|  | 15 | 整体床架及护栏多重防锈处理技术，经过去油、除锈、表面调整、陶化镀膜、钝化等18道工艺，再进行静电粉末喷涂，达到内外防锈。 |
| ★ | 16 | 粉体涂料采用的抗菌涂料，该涂料对大肠杆菌抗菌活性值为≥5.6，对金黄色葡萄球菌的抗菌活性值≥5.7 。(需提供涂料检测报告证明)。 |
|  | 17 | 床面板采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板成型，多气孔设计，便于透气并具防滑功能。 |
|  | 18 | 小腿板设置床垫定位把手。固定床垫，防止床垫位移，同时可以作为助力把手使用。 |
| ★ | 19 | 双按键开关直立式折叠护栏，总长≥1500mm；D型铝合金扶手，表面硬化处理；六支国标304不锈钢护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位；护栏上方紧固件带胶盖密封保护，避免刮伤人体导致交叉感染。 |
| ★ | 20 | 护栏固定座采用≥3.0mm优质冷轧钢板成型，焊于床架方管与护栏方管上（床架方管上加焊护栏方管规格为≥25x25x1.2mm，管长≥1990mm，加强床体结构强度）；护栏机构整体处于床框木板内侧，有效避免护栏在床体推动中受到碰撞，保护护栏开关把手。 |
|  | 21 | 床头尾板采用原木木皮贴面，美观大方，增加病房舒适度 |
|  | 22 | 床头尾板高低设计，床头板比床尾板高≥20CM。床头尾板和床架连接紧密，推动时不晃动及产生异响。 |
|  | 23 | 优质 ≥5寸独立刹车医用静音豪华脚轮，脚轮防毛发卷入。 |
|  | 24 | 配：配置清单：病床1张，输液杆1根，床垫1张，餐板1块， 杂物架1个 |
|  | 25 | 输液杆要求：材质为304#不锈钢，长度为：1000-1600±10MM. |
|  | 26 | 床垫要求：医学专用床垫，外皮采用防水耐磨帆布。 |