## Sheet1
康巴什部中心实验室局部改造项目报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 小计
生物样本库增加缓冲室
1 | 墙板 | 1.A1级50mm厚玻镁金属岩棉夹芯板,芯板0.5mm厚彩钢板表面氟碳漆防腐处理,岩棉容重100kg/立方,5mm玻镁板复合耐火温度200℃,耐火时间≥1小时。 2.不在一个面的隔墙之间必须采用R=50铝型材阴阳角收边线收口 3.尺寸2800*1180*3，门框上板2800*150*4，门上板1000*600*2。 | ㎡ | 12.792 |  | 0
3 | 门 | 1、钢质材质，规格1000*2200*2 套。带可视窗 | ㎡ | 4.4 |  | 0
5 | 互锁 | 1.标准220V 2.实现门通行互锁包含辅料 | 套 | 1 |  | 0
6 | 传递窗 | 1.600*600厚度可定制 2.材料为304不锈钢 | 套 | 1 |  | 0
6 | 平板灯 | 净化专用600*300 | 套 | 2 |  | 0
7 | 紫外线灯 | 吸顶式 | 套 | 2 |  | 0
8 | 开关 | 定时开关1个，按钮开关3 | 个 | 4 |  | 0
9 | 移位原灯 | 900*300 | 个 | 2 |  | 0
10 | 电源线 | ∅2.5㎡ | 米 | 30 |  | 0
11 | 辅材 | R角、中字铝、外圆柱、地槽铝，线管等 | 项 | 1 |  | 0
12 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  | 0
13 | 地面防护 |  | 项 | 1 |  | 0
14 | 运费 |  | 项 | 1 |  | 0
15 | 消防改造 | 1.含原喷淋移位，新增2个烟感 ，管线，含辅材碰接，含录入点位系统 | 项 | 1 |  | 0
本项小计 | [5 empty] | 0
液质前处理室增加缓冲室
一、装饰装修
1 | 净化墙板 | 1.A1级50mm厚玻镁金属岩棉夹芯板,芯板0.5mm厚彩钢板表面氟碳漆防腐处理,岩棉容重100kg/立方,5mm玻镁板复合耐火温度200℃,耐火时间≥1小时。 2.不在一个面的隔墙之间必须采用R=50铝型材阴阳角收边线收口。 3.尺寸1180*2800*2，门框125*2800*4,门上板900*700*2 | ㎡ | 9.38 |  | 0
2 | 门 | 1、钢质材质，规格900*2100，2 套。带可视窗 | m | 3.78 |  | 0
3 | 净化辅材 | R角、内圆弧、外圆柱、门头封、内塑条、地槽、顶槽等 | 项 | 1 |  | 0
二、电气
1 | 互锁装置 | 标准 | 套 | 1 |  | 0
2 | 平板灯 | 600*300 | 套 | 2 |  | 0
3 | 紫外线灯 | 吸顶式 | 套 | 2 |  | 0
4 | 开关 | 定时开关1个，按钮开关3 | 个 | 2 |  | 0
5 | 电源线 | ∅2.5㎡ | 米 | 30 |  | 0
6 | 不锈钢水盆 | 304不锈钢材质，400*300 | 套 | 1 |  | 0 | 感应水龙头
三、改造室内
1 | 新开风口 | ∅250 | 套 | 1 |  | 0
2 | 移动原生物安全柜风口 | ∅250 | 套 | 1 |  | 0
3 | 移动原平板灯 | 900*300 | 套 | 2 |  | 0
4 | 移动原新风口 |  | 套 | 1 |  | 0 | 恢复原洞口
5 | 封堵原新风口 |  | 套 | 1 |  | 0
6 | 打胶、密封 |  | 套 | 2 |  | 0
7 | 移动原开关 |  | 套 | 1 |  | 0
8 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  | 0
9 | 打包运费 |  | 项 | 1 |  | 0
10 | 地面保护 |  | 项 | 1 |  | 0 | 实验台面下方水管及更衣间水池管路
11 | 台面改造 | 1.截台面和缩短台面，改实验台水，改电源插座， 2.包含辅料 | 项 | 1 |  | 0
四、消防改造
1 | 烟感 | 含辅材碰接及线 | 个 | 5 |  | 0
2 | 喷淋 | 含辅材碰接 | 个 | 3 |  | 0
3 | 原烟感移位 |  | 项 | 1 |  | 0
4 | 线管配件 |  | 米 | 6 |  | 0
本项小计
三个大房间增加新风与排风
1 | 排风机（箱式） | 2.2KW，风量1500，800*600*600 | 台 | 1 |  | 0
2 | 新风机 | 1.热交换新风机组 2.适配房间风量 | 台 | 1
3 | 回排风口、阀门 | 300*200 | 套 | 2 |  | 0
4 | 控制电源盒（联动开关） | 150*100*20 | 套 | 2 |  | 0 | 与原系统联动
5 | 管道 | 300*200 | 平方米 | 145 |  | 0 | 新风、回风
6 | 三通 | 300*200 | 个 | 8 |  | 0
7 | 变径 | 300*200变200*200 | 个 | 6 |  | 0
8 | 吊筋 | ∅10 | 米 | 45 |  | 0
9 | 新风三合一 | 385*385 | 套 | 5 |  | 0 | 304不锈钢
10 | 风阀 | 200*200 | 套 | 6 |  | 0
11 | 弯头 | 300*200 | 套 | 6 |  | 0
12 | 保温 | 2厘米厚橡塑棉 | 立方米 | 2 |  | 0
13 | 管道 | 200*200 | 平方米 | 75 |  | 0
14 | 消音器 | 400*300 | 套 | 2 |  | 0
15 | 横担 | L30角钢 | 公斤 | 65 |  | 0
16 | 新风开口 |  | 套 | 6 |  | 0 | 顶部开口
17 | 排风开口 |  | 套 | 6 |  | 0 | 顶部开口
18 | 排风口过滤器 | 450*350*300 | 套 | 6 |  | 0 | 顶部开口
19 | 排风口过滤器 | 400*250*200 | 套 | 6 |  | 0 | 顶部开口
20 | 排风机电源线 | WDZYJY-4*4+1 | 米 | 75 |  | 0
21 | 线鼻 | 4平方 | 套 | 10 |  | 0
22 | 软连接 |  | 平方米 | 5 |  | 0
23 | 穿线管 | JDG,∅25 | 米 | 80 |  | 0
24 | 附材 |  | 项 | 1 |  | 0
25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  | 0
26 | 地面防护、设备保护 |  | 项 | 1 |  | 0
27 | 柜盆 | 带镜 | 套 | 1 |  | 0
本项小计 | [5 empty] | 0
动物区域加湿设备整改
1 | 电极加湿器 | 1.SPF级区域新增1台加湿设备 适配风量6000，JK-3-1机组 2.GWK4564加湿量45kg/h | 台 | 1 |  |  | SPF区域新增1台加湿设备
2 | 电极加湿器 | 1.SPF级区域移位1台加湿设备 适配风量2100，JK-3-2机组 2.原有加湿器更换换加湿筒1个 | 台 | 1 |  |  | 原设备利用，调整至外科手术室
3 | 电极加湿器 | 1.SPF级区域移位1台加湿设备 2.加湿器蒸发箱改造，满足两台加湿器（6kg，15kg）供应一个房间的加湿 3.原有加湿器更换换加湿筒2个 | 台 | 1 |  |  | 原设备利用，调整至普通动物实验室
4 | 水质过滤器 | 1.水质过滤器安装（每个加湿器1台）2.适配电极加湿器 | 台 | 4
5 | 电源线 | yjv3*25+2 | 米 | 15
6 | 电源线 | ∅4㎡ | 米 | 100
7 | 穿线管 | JDG,∅25 | 米 | 50
8 | 上下水改造 | 1.供加湿器的水源变更。由于原水源压力不够，所以由原卫生间水源改到旁边实验区域水源上 2.加湿器上下水改造 3.加增压泵 | 项 | 1
9 | 装饰改造 | 实验区域外漏电线做线管和铝扣板包电线 | 项 | 1
10 | 辅料 | 安装改造所需的阀门开关配件等辅料 | 项 | 1
本项小计
1 | 项目设计 | 出具通风和加湿设备图纸，风量与加湿量需经过专业计算 | 项 | 1 |  | 0
合计(含规费、税费) | [5 empty] | 0