- 鄂尔多斯市中心医院

- 院内招采文件

- 全自动医用PCR分析系统等设备项目（二次）

- 2026年5月29日

- 项目信息

- 一、商务条款                                 货币单位：元

| 序号 |  | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ① | 全自动医用PCR分析系统 | 台 | 1 | 150000 | 150000 |
|  | ② | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 | 50000 | 50000 |
|  | ③ | CO2振荡培养箱 | 台 | 1 | 50000 | 50000 |
|  | ④ | 通用型小动物麻醉机 | 台 | 1 | 30000 | 30000 |
|  | ⑤ | 医用冰箱 | 台 | 1 | 23000 | 23000 |
|  | ⑥ | 二氧化碳培养箱 | 台 | 1 | 40000 | 40000 |
|  | ⑦ | 超声清洗机 | 台 | 1 | 21000 | 21000 |
|  | ⑧ | 超声清洗机 | 台 | 1 | 21000 | 21000 |
|  | ⑨ | 分析天平 | 台 | 1 | 22000 | 22000 |
|  | ⑩ | 自动细胞分析仪 | 台 | 1 | 40000 | 40000 |
|  | ⑪ | 毛细管离心机 | 台 | 1 | 7000 | 7000 |
|  | ⑫ | 离心机 | 台 | 1 | 34500 | 34500 |
|  | ⑬ | 样本离心机 | 台 | 1 | 6800 | 6800 |
|  | 总价合计 |  |  |  |  | 495300 |
| 2 |  | 交付使用时间 | 合同签订后30日内到货 |  |  |  |
| 3 |  | 质保期 | 3年 |  |  |  |
| 4 |  | 付款方式 | 设备验收通过后支付总货款的90%，验收通过使用1年后支付总货款的10%。 |  |  |  |
| 5 |  | 交付地点 | 鄂尔多斯市中心医院 |  |  |  |

- 项目概况

（一）项目基本情况介绍： 本项目包含1台全自动医用PCR分析系统、1台全自动化学发光免疫分析仪、1台CO2振荡培养箱、1台通用型小动物麻醉机、用于临床PCR项目检测、开展骨代谢项目、开展动物实验。1台医用冷藏箱、1台二氧化碳培养箱、2台超声清洗机、1台分析天平、1台自动细胞分析仪用于开展细胞实验及实验试剂的量取、存放及玻璃仪器的超声清洗等。1台毛细管离心机、1台离心机、1台样本离心机用于测定血液血细胞比积值，微量血液和微量溶液的分离及血液成分分离。

（二）技术参数和要求（功能和质量）

附表1 设备名称： 全自动医用PCR分析系统 。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 激发光源：LED光源。 |
|  | 2 | 检测器：高灵敏度光电传感器。 |
|  | 3 | 样本容量：96孔(双反应模块、2模块×48孔)(0.2ml反应管、8联管、48孔板)。 |
| ★ | 4 | 荧光检测波长：≥8通道。 |
|  | 5 | 说明书规定使用年限：≥7年。 |
|  | 6 | 运行控制：电脑控制。 |
| ★ | 7 | 可检测的荧光素及染料：FAM、SYBR Green、VIC、HEX、Joe、TET、TAMRA、CY3、ROX、Texas Red、CY5、Quasar 705、CY5.5、Atto425、CY7、AF405等。 |
|  | 8 | 检测方式：反应管的近底部侧面激发、检测。 |
|  | 9 | 激发、检测光的传输模式：每一反应孔均有独立的光纤传输。 |
| ★ | 10 | 软件应用模式：定量/定性、熔解曲线（多色熔解曲线）、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM（高分辨率熔解曲线）、等温扩增等。 |
|  | 11 | 模块温度范围：4℃-99℃。 |
|  | 12 | 检测动力学范围: 100-1010。 |
|  | 13 | 最小检测模板：单个拷贝。 |
|  | 14 | 控温模式：半导体热电模块。 |
|  | 15 | 平均升温速率：≥8℃/S。 |
|  | 16 | 平均降温速率：≥5℃/S。 |
|  | 17 | 控温精度：不超过±0.1℃。 |
|  | 18 | 温度均匀性：不超过±0.1℃。 |
|  | 19 | 具有断电保护功能。 |
| ★ | 20 | 配套用一次性医用耗材须在内蒙古自治区阳采平台上。 |
| ★ | 21 | 须附带单套设备配置清单。 |
| ★ | 22 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 23 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 24 | 投标人须提供其与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
|  | 25 | 中标人所供设备的生产日期应距合同签订日期3个月以内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

附表2 设备名称： 全自动化学发光免疫分析仪 。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 检测模块可连接生化分析仪、免疫分析仪或样本前处理模块，并可根据医院未来发展需求拓展和免费升级。 |
|  | 2 | 化学发光单机/单模块检测速度≥300测试/小时。 |
|  | 3 | 应为使用碱性磷酸酶标记的辉光型化学发光原理进行检测。 |
|  | 4 | 化学发光样本进样：应为架式进样，一次性样本装载量≥250个样本，支持连续进样和急诊样本优先。 |
|  | 5 | 化学发光吸样针直接吸样，无需使用一次性枪头耗材。吸样针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测等功能。 |
|  | 6 | 化学发光单机/单模块试剂位：应具备冷藏功能，试剂位≥30个，支持不停机添加试剂。 |
|  | 7 | 化学发光单机/单模块反应管：一次性装载≥2000个。 |
| ★ | 8 | 应使用多层覆膜试剂盒，无需开盖取试剂，以避免试剂挥发。 |
|  | 9 | 混匀方式：应为非接触式偏心涡旋混匀或超声波混匀。 |
|  | 10 | 系统携带污染率≤2PPM，样本针携带污染率≤0.1PPM。 |
| ★ | 11 | 可开展骨代谢项目，至少包含甲状旁腺激素、骨钙素、25羟基维生素D、生长激素、β-胶原特殊序列、降钙素、总1型氨基端胶原延长肽、骨碱性磷酸酶和骨钙素N端中分子片段。 |
|  | 12 | 全自动样本处理系统应具备独立配套数据管理软件，可根据实验室审核规则设置自动审核和危急值管理功能。软件可在同一界面以图形式查看多台仪器中项目质控信息。 |
|  | 13 | 可根据审核规则对样本发送自动重测、稀释倍数等功能。 |
| ★ | 14 | 配套用一次性医用耗材须在内蒙古自治区阳采平台上。 |
| ★ | 15 | 须附带单套设备配置清单。 |
| ★ | 16 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 17 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 18 | 投标人须提供其与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
|  | 19 | 中标人所供设备的生产日期应距合同签订日期3个月以内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

附表3 设备名称： CO2振荡培养箱 。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 可以叠加，摇板可自由抽出，摇板下方配有带有导流式的防水装置。 |
|  | 2 | 应采用PLC控制系统，控温更精准，能随时添加任何程序。 |
| ★ | 3 | 具备精密三风道设计，保证整个箱体均匀度。 |
|  | 4 | 采用伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强。 |
|  | 5 | 具有人性化设计的开盖缓停和开盖即停功能，可减小对细胞的剪切力。 |
| ★ | 6 | 应采用自平衡系统设计，能有效提高机身稳定性，延长机器使用寿命。 |
|  | 7 | - 具有数据保存功能，数据可以储存至少一年，配有USB 接口。 |
|  | 8 | - 可以实现时间累计功能和定时功能。 |
|  | 9 | 振荡频率：10-250rpm。 |
|  | 10 | 温控范围：4-60℃。 |
|  | 11 | 温度均匀度不超过±0.5℃。 |
|  | 12 | 最大容量≥250ml×20或500ml×16或2000ml×6。 |
|  | 13 | 摇板尺寸≤505mm×395mm。 |
|  | 14 | 应采用红外线CO2传感器。 |
|  | 15 | CO2浓度控制范围：0-20％；CO2浓度控制精度：不超过0.1％。 |
|  | 16 | 应具有紫外定时灭菌功能。 |
|  | 17 | 配置粘板式标准夹具。 |
| ★ | 18 | 须附带单套设备配置清单。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

附表4 设备名称： 通用型小动物麻醉机 。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 可用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等≤7kg动物的吸入式麻醉。 |
|  | 2 | 应为一体化设计，结构紧凑；內藏管路，无管路暴露，清洁方便；开箱即用，无需安装；可升级为移动式麻醉机。 |
| ★ | 3 | 根据实验室实际空间，麻醉机占地面积≤0.048m2，高度≤0.3m。 |
|  | 5 | 可搭配同品牌蒸发罐，蒸发罐出厂全检，可提供生产厂家出具的测试报告。 |
| ★ | 6 | 蒸发罐首次加药量（从干药芯到最高刻度线）≥160mL，再次加药量（从最低刻度线到最高刻度线）≥120mL。 |
|  | 8 | - 应采用Easy Fill加药方式，左侧配有透明窗口，药液使用情况可视，黑色刻度线指导最高加药量和最低加药量。 |
|  | 9 | 蒸发罐应配有按压式安全锁定装置，归零自动锁紧，防止设备意外开启。 |
|  | 10 | - 配备水平旋转式浓度调节盘，异氟烷浓度调节范围0-5%，输出精度： - 0.5±0.15Vol.%；1.0±0.20Vol.%；2.0±0.30Vol.%；3.0±0.40Vol.%；4.0±0.50Vol.%；5.0±0.50Vol.%。 |
|  | 11 | 应具备温度和流量补偿功能，输出不受流量、温度、流速、压力变化影响，10℃低温仍然可保持准确的浓度输出。 |
|  | 12 | 流量计调节范围0.1-4L/min，具备圆柱形浮子指示。 |
|  | 13 | 应为双通道，诱导盒和面罩通路具备独立开关。 |
|  | 14 | 快速充氧开关55°斜面设计，符合人体工学；充氧速度≥10L/min，以便快速排除管道或麻醉诱导盒中的残余麻醉混合气体。 |
|  | 15 | 可根据实验要求和不同种类不同大小动物选择各种规格配件（诱导盒、麻醉面罩、手术操作台、气体回收器等），支持拓展通道数量。 |
| ★ | 16 | 须附带单套设备配置清单。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

附表5 设备名称： 医用冷藏箱 。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 外部尺寸≤800*595*1990（mm）。 |
|  | 2 | 内部尺寸≥500*590*1670（mm）。 |
|  | 3 | 箱内温度：2-8℃。 |
|  | 4 | 有效容积≥460L。 |
|  | 5 | 功率：不超过310W。 |
|  | 6 | 电源：AC 220V/50Hz。 |
|  | 7 | 箱体/内胆材质：应为喷涂钢板/PS板。 |
|  | 8 | 应自带标配机械锁，风冷无霜，具备防凝霜设计。 |
| ★ | 9 | 须附带单套设备配置清单。 |
| ★ | 10 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 11 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 12 | 投标人须提供其与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
|  | 13 | 中标人所供设备的生产日期应距合同签订日期3个月以内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

附表6 设备名称： 二氧化碳培养箱 。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 电源电压：AC 220V/50HZ。 |
|  | - 2 | - 输入功率：不超过750W。 |
|  | - 3 | - 加热方式：应为气套式微电脑PID控制。 |
|  | - 4 | - 控温范围：室温+3～55℃。 |
|  | - 5 | - 温度波动：不超过±0.3℃（37℃）。 |
|  | - 6 | - CO2控制范围：0～20%。 |
|  | - 7 | - CO2控制精度：不超过±0.2%。 |
|  | - 8 | - CO2恢复时间：（开门30秒恢复到5%）≤10min。 |
|  | - 9 | - 温度恢复：（开门30秒恢复到37℃）≤10min。 |
|  | - 10 | - 相对湿度：自然蒸发≥90%。 |
|  | - 11 | - 容积≥155L。 |
|  | - 12 | - 内胆尺寸（mm）W×D×H≥480×530×610。 |
|  | - 13 | - 外形尺寸（mm）W×D×H≤670×770×880。 |
|  | - 14 | - 载物架≥3块。 |
|  | - 15 | - 具备独立超温报警功能，报警时自动切断加热电源。 |
| ★ | 16 | 须附带单套设备配置清单。 |
| ★ | 17 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 18 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 19 | 投标人须提供其与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
|  | 20 | 中标人所供设备的生产日期应距合同签订日期3个月以内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

附表7 设备名称： 超声清洗机 。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 外形尺寸≤535*330*375mm，内槽尺寸≥500*300*150mm，容量≥22.5L。 |
|  | 2 | 超声频率：45/80/100kHz可选。 |
|  | 3 | 超声功率：不小于500W；加热功率：不小于800W。 |
|  | 4 | 超声功率可调范围：40-100%。 |
|  | 5 | 温度设定范围：室温-80℃。 |
|  | 6 | 频率转换时间：0-999s。 |
|  | 7 | 工作时间可调：1-480min。 |
|  | 8 | 进排水：手控。 |
|  | 9 | 电源：AC 220V/50Hz。 |
|  | 10 | 应配备不锈钢降音盖、不锈钢网架、托架。 |
| ★ | 11 | 须附带单套设备配置清单。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

附表8 设备名称： 超声清洗机 。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 外形尺寸≤325*265*375mm，内槽尺寸≥300*240*150mm，容量≥10L。 |
|  | 2 | 超声频率：45/80/100kHz可选。 |
|  | 3 | 超声功率：不小于300W；加热功率：不小于400W。 |
|  | 4 | 超声功率可调范围：40-100%。 |
|  | 5 | 温度设定范围：室温-80℃。 |
|  | 6 | 频率转换时间：0-999s。 |
|  | 7 | 工作时间可调：1-480min。 |
|  | 8 | 进排水：手控。 |
|  | 9 | 电源：AC 220V/50Hz。 |
|  | 10 | 应配备不锈钢降音盖、不锈钢网架、托架。 |
| ★ | 11 | 须附带单套设备配置清单。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

附表9 设备名称： 分析天平  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 最大称量范围≥220g。 |
|  | 2 | 可读性≤0.1mg。 |
|  | 3 | 极限值重复性（5%载荷下）≤0.1 mg。 |
|  | 4 | 极限值线性偏差≤0.2 mg。 |
|  | 5 | 典型值重复性（5%载荷下）≤0.08 mg。 |
|  | 6 | 典型值线性偏差≤0.06 mg。 |
|  | 7 | 秤盘直径≥90 mm。 |
|  | 8 | 稳定时间≤2 s。 |
|  | 9 | 内置≥9种应用程序。 |
|  | 10 | 配备LCD 混合触摸屏。 |
|  | 11 | 可支持2个接口：USB-A、RS232，可选配蓝牙选件、天平数据管理软件。 |
| ★ | 12 | 须附带单套设备配置清单。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

附表10 设备名称： 自动细胞分析仪 。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 应为一体式细胞分析仪。 |
|  | 2 | 电源：AC 220V/50Hz。 |
|  | 3 | 外形尺寸(长x宽x高)mm：不超过240x220x285mm；重量不超过4kg。 |
|  | 4 | 载物台：应为软件操控载物台自动取样，可精确移动控制。 |
| ★ | 5 | 储存：配备不小于128G内存。 |
|  | 6 | 光源：应采用长寿命高亮度的LED 冷光源，寿命≥3万小时。 |
| ★ | 7 | 配备不小于8英寸的LCD 液品显示屏，支持多点触控，无需外接电脑操作。 |
|  | 8 | 镜头：应为不低于500万像素CMOS镜头。 |
|  | 9 | 单次可自动检测样本，最大通量不小于5个。 |
| ★ | 10 | 对焦方法：(1)细胞计数：固定焦距，无需手动调焦；(2)多耗材分析：手动调焦，观察拍照。 |
|  | 11 | 计数模式：支持明场、台盼蓝染色等计数功能。 |
| ★ | 12 | 可实现多种实验类型：台盼蓝计数、血球计数板计数、汇合度分析，类器官分析等。 |
| ★ | 13 | 细胞直径可测范围：2-180um，类器官可测直径范围≤800um。 |
| ★ | 14 | 针对不同直径的样本，可采用光学变倍技术进行最适测量，支持5X、6.6X、8X等放大倍数。 |
|  | 15 | 细胞浓度可测范围：1x104-3x107个/mL。 |
|  | 16 | 上样体积：20μL(10μL样本+10μL染料)。 |
|  | 17 | 检测耗时：台盼蓝计数时间≤20秒。 |
| ★ | 18 | 兼容耗材：细胞计数板、血球计数板、3.5/6/10cm细胞培养皿、T25培养瓶及4槽或者8槽腔室载玻片等。 |
|  | 19 | 采样方法：支持自动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野计数等。 |
|  | 20 | 分析结果：支持稀释比例、细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率等参数。 |
|  | 21 | 分析精度：5倍放大，细胞浓度为5x105-1x107个/ml，且状态良好，CV值应≤5%；6.6倍放大，细胞浓度为1x106-2x107个/ml，且状态良好，CV值应≤5%；8倍放大，细胞浓度为1x106-3x107个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。 |
|  | 22 | 辅助功能：支持数据再分析、计算器、细胞标识、CTC 图表等。 |
|  | 23 | 图像采集：图像可进行多通道叠加，图像可调节亮度。 |
|  | 24 | 数据呈现：支持Excel、PDF、JPG等。 |
|  | 25 | 数据导出：支持U盘、联网等。 |
| ★ | 26 | 须附带单套设备配置清单。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

附表11 设备名称： 毛细管离心机  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 最高转速：不小于12000r/min，最大离心力：不小于15800×g。 |
|  | 2 | 最大容量≥24根毛细血管。 |
|  | 3 | 定时范围：1s～ 99min 59s。 |
|  | 4 | 控速精度：不超过±10r/min。 |
|  | 5 | 噪音：≤60dBA。 |
|  | 6 | 应采用大力矩无碳刷变频电机，免维护，无粉尘，升降速快。 |
|  | 7 | 应使用感应电子门锁，具有紧急开门装置；支持门锁检测、超速、不平衡等自检与保护，以确保安全。 |
|  | 8 | 应采用微机处理器精准控制，配备LCD液晶显示，可储存和调用不少于10套常用程序。 |
|  | 9 | 至少具备10种加速速率和10种减速速率供选择。 |
|  | 10 | 整机应为全钢结构，304不锈钢离心腔，应采用多层防爆设计，安全稳定；具备三级减振、自动平衡功能。 |
| ★ | 11 | 须附带单套设备配置清单。 |
| ★ | 12 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 13 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 14 | 投标人须提供其与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
|  | 15 | 中标人所供设备的生产日期应距合同签订日期3个月以内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

附表12 设备名称： 离心机  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 用1台设备就应可以完成HLA检查的淋巴细胞清洗及冷冻试验的红血球清洗。 |
|  | 2 | 支持淋巴细胞清洗和红血球清洗2种转子可选配，且管架的交换简单方便。 |
|  | 3 | 加速、减速时间应快速，应能够在≤3秒内准确分离血小板中的凝血酶。 |
| ★ | 4 | 红血球转子每一试管均应有弹簧夹具，以保证试管在倾倒液体时不会掉下。 |
| ★ | 5 | 程序选择：在操作面板有≥3个专用程序的快捷键，并且转速、离心力、离心时间已设定好，方便操作可直接使用。 |
|  | 6 | 红血球清洗用转子最大转速≥3100rpm。 |
|  | 7 | 红血球清洗用转子最大离心力≥1000×g。 |
|  | 8 | 红血球清洗用转子最大处理量≥长度65-80mm,外径10-13mm玻璃管×12支。 |
|  | 9 | 淋巴球清洗用转子最大转速≥4700rpm。 |
|  | 10 | 淋巴球清洗用转子最大离心力 ≥2000×g。 |
|  | 11 | 淋巴球清洗用转子最大处理量≥0.25ml～1ml×12支。 |
| ★ | 12 | 离心机速度控制方式应采用按键式，可根据不同的实验要求，一键完成实验离心；离心时间具有标准设定时间，也具备可变范围调整；具备定时自动开关，以便日常操作。 |
| ★ | 13 | 离心机门盖设计应为半透明状，可实时观察离心机腔内工作状态，同时方便测定转速。 |
|  | 14 | 考虑到场地限制，尺寸：≤23（W）x27（D）x22（H）cm；重量≤8kg。 |
| ★ | 15 | 须附带单套设备配置清单。 |
| ★ | 16 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 17 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 18 | 投标人须提供其与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
|  | 19 | 中标人所供设备的生产日期应距合同签订日期3个月以内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

附表13 设备名称： 样本离心机  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 具备电子门锁，有开盖自动停机功能。 |
|  | 2 | 应采用软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳的运行。 |
|  | 3 | 应为大功率直流无刷电机驱动，升速块，无碳粉污染。 |
|  | 4 | 支持轻触按键操作，转速/离心力实时转换设定。 |
|  | 5 | 具备数字定时器，转速到达后启动计时模式，具有瞬时离心功能。 |
|  | 6 | 应为单片机控制，LCD液晶屏显示；具有停机防回荡功能。 |
|  | 7 | 具备不低于9档的升减速档位设定，不低于9组离心程序储存。 |
|  | 8 | 运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机。 |
|  | 9 | 断电可记忆最后一次的运行程序和参数。 |
|  | 10 | 可选择停机自动开盖功能，离心结束可自动打开上盖。 |
|  | 11 | 最高转速：不小于6000r/min；转速偏差：不超过±10rpm。 |
|  | 12 | 最大相对离心力≥5430×g。 |
|  | 13 | 最大容量：15ml×12 支。 |
|  | 14 | 定时范围：1-99min59s。 |
|  | 15 | 加减速曲线：1-9档。 |
|  | 16 | 整机噪音≤65dB（A）。 |
| ★ | 17 | 须附带单套设备配置清单。 |
| ★ | 18 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 19 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 20 | 投标人须提供其与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
|  | 21 | 中标人所供设备的生产日期应距合同签订日期3个月以内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

- 三、资格审查表

| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| --- | --- | --- |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）审查投标人2024年或2025年度经会计事务所出具的财务审计报告； （2）审查投标人基本开户行的开户许可证（或基本存款账户信息表）及基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。 以上两项投标人选择其中一项提供即可。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（例如增值税，个人所得税等，但不包含工会经费）。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查“参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录”投标人书面声明函； 2.到提交响应文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的以上三项信用记录截图或评标现场核实情况为准） |
|  | 其他资质要求 | （如有） |
|  | 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等） |
|  | 开标一览表 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
|  | 响应文件规范性、符合性 | 响应文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招采文件要求；响应文件的格式、文字、目录、页码等符合招采文件要求或对投标无实质性影响。 |
|  | 主要商务条款 | 满足招采文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
|  | 附加条件 | 响应文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招采文件对联合体投标的相关要求） |
|  | 技术部分实质性内容 | 明确所投全部货物的产品品牌、型号。 |
|  |  | 主要技术参数指标（加“★”项）完全满足或优于招采文件要求。 |
|  |  | 技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。 |
|  | 投标报价 | 只能有一个有效报价且不超过采购预算。 |
|  | 其他要求 | 招采文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

- 第二章 投标人须知

- 一、报名须知

- （一）报名方式（投标人可选择以下任意一种方式报名）

- 1、现场报名：报名时提供营业执照复印件，复印件要求加盖公章。法人报名需提供身份证复印件，委托代理的提供委托代理书（见附件模板）。此项目报名及开标需为同一人。

- 2、线上报名：投标人下载附件1，按要求填写报名资料，请在报名时间内将报名资料发送到指定邮箱，开标时将纸质版报名资料同响应文件一起递交（请勿将报名资料装订到响应文件里）。

- （邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com）

- （二）招采地点：

- 市中心医院北门西侧人行道路北，好加汇胡同内向北走50米，路东院内办公楼（原工商所办公楼）三楼会议室

- 二、响应文件

- （一）响应文件的构成及编制要求

- 响应文件应按照“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

- （二）编制要求

- 响应文件统一使用A4规格书写、打印，提供封面，并编写目录，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码），所有页面均需加盖公章。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。招采时供应商需将投标所需资料胶印3份（一正两副），并密封携带。

- （三）投标报价

- 1.供应商进行报价时，按“开标一览表”规定的格式报出总价。

- 2.投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价，否则按无效投标处理。

- 3.对报价的计算错误按以下原则修正：

- 3.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

- 三、开标

- 1.开标异议

- 供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，开标结束后，不再受理对开标过程的异议。

- 2.投标无效情形

- 评委将对各位投标人的资质、参数及响应程度、标书制作规范等进行审核，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。

- 3.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，表现为制作格式等相同；

- （2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理或联系人为同一人；

- （4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （5）不同供应商存在控股或参股及管理等关系的；

- 说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该项目下的投标活动。

- 4.中标通知书发放

- 我院招标办以书面形式向成交供应商发出中标书，中标通知书是合同的重要组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

- 成交供应商需在规定时间内到指定地点领取中标通知书，须持中标通知书签订成交合同。

- 四、质疑

- （一）供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在中标结果告知后1个工作日内，以书面形式一次性向我单位提出质疑，可发送至邮箱（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com），质疑采用实名制。我单位将在7个工作日内以书面形式针对质疑内容作出答复。

- （二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字，供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

- （三）供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则质疑无效，自行承担相关不利后果。

- 对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并不得再参与我院的任何采购项目。

- （四）质疑电话

- 纪检监察室   电话：0477-8367180

- 五、投标失信行为黑名单制度

- 见下页

- 投标失信行为黑名单制度

- 为规范院内招采活动，约束投标供应商行为，保障医院的合法权益，现制定院内招标采购黑名单管理规定。

- （一）投标供应商有如下行为的之一的，纳入黑名单目录。

- 黑名单记录内容：投标厂家名称、法人名称（身份证号）、项目经办人（身份证号）、联系电话等。

- 1.提供、采用虚假材料进行报名、投标、开标的。

- 2.报名成功后无故不参加开标或开标迟到。

- 3.中标后10个工作日内无正当理由未签订采购合同或拒绝签订采购合同；如有正当理由的，需提供经管理科室负责人签字的情况说明交招标办备案后解除。

- 4.开标后经采购小组审查响应文件，认定有虚假应标、串标、陪标或者围标行为的（例如呈现规律性报价、等差或者等比排列；报价绑定、建立攻守联盟等）；投标资料格式、内容等雷同的。

- 5.中标后不履行招采文件要求，例如不按时完工或交货、不履行质保条款、将项目私自转包等。

- 6.所供货物低于参数要求，以次充好、工程项目未按要求施工，未能通过验收，存在欺诈行为等。

- 7.无故弃标。无故弃标的厂家不予退还投标保证金或履约保证金（为避免中标厂家在规定时间内不供货、或者不弃标行为，在合同中要设置院方可以强制解除合同条款）。

- 8.经我院认定的其他投标不良行为。

- （二）处罚措施

- 1.违反第1项、第2项、第3项条款的，自确定之日起，一年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

- 2.违反第4项、第5项、第6项条款的，自确定之日起，三年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

- 3.违反第7项、第8项条款造成不良影响的，自确定之日起，永久不允许参加医院的招标采购活动。

- 以上条款需要管理科室及使用科室共同加强监管，发现问题由管理科室及时报送招标办备案。

- 三、本制度自下发之日起实施。

- 六、合同签订

- 中标单位持中标通知书及合同模板（一式六份，其中管理科室1份、审计科1份、财务科1份、招标办1份、中标供应商2份）同管理科室及分管院领导签订采购合同；合同签订后由招标办审核盖章。

- 第三章 响应文件格式与要求

- 投标供应商应按照以下格式与要求编制响应文件，且应不少于目录中要求的内容。

- 响应文件应按目录的顺序，编制响应文件。

- 响应文件统一使用A4规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订，所有页面均需加盖公章。

- 在产品技术参数偏离表中，报名产品的实际技术参数应实事求是，具体应答，如果是对公告中要求的技术参数进行简单地复制粘贴，则取消投标资格，并列入我院招标采购黑名单记录。

- 响应文件材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。

- 报名单位在响应文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。

（封面）

鄂尔多斯市中心医院院内采购项目响应文件

投标项目名称

（正本/副本）

投标供应商：

联系人:

联系电话:

年   月   日

- 目录

- 一、投标承诺书....................................................

- 二、开标一览表.....................................................

- 三、报名产品详细情况表.............................................

- 四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明.........................

- 五、投标供应商基本情况表...........................................

- 六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料.......................

- 七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料...........

- 八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录........................

- 九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明....................

- 十、业绩证明材料...................................................

- 十一、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明........

- 十二、主要商务要求承诺书 ...........................................

- 十三、技术偏离表....................................................

- 十四、售后服务......................................................

- 十五、相关认证......................................................

- 十六、产品彩页......................................................

- 十七、产品配置清单................................................

- 十八、其它..........................................................

- 投标承诺书

- 致：鄂尔多斯市中心医院

- 本投标人已详细阅读了                   项目招采公告及供应商须知等内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

- 1、自愿遵守有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

- 2、我方在此声明，本次招采活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；

- 3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担响应的法律职责；

- 4、我方承诺在中标后不将招采项目转包、分包。否则，同意被取消中标资格，并愿意承担任何处罚。

- 5、我方服从招采文件规定的时间安排，遵守招采有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。

- 6、保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

- 7.我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

- 投标供应商：            (盖公章)

- 法定代表人(或授权委托人)：            (签字)

- 日期：   年    月    日

- 开标一览表

- 开标一览表

投标供应商：

项目名称：

| 投标总报价（元） | 交付使用时间 | 质保期（年） |
| --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |
| 小写： |  |  |

说明：1、所有价格均使用人民币表示，货币单位为元。

2、价格应按照“响应文件投标人报价”的要求报价。

3、格式、内容和签署、盖章必须完整。

4、《开标一览表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

年     月     日

分项报价表（如有）

三、报名产品情况介绍表

报名产品情况介绍表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- 四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系                               （供应商名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

投标供应商：                       （单位公章）

年      月       日

授权委托人身份证明

鄂尔多斯市中心医院：

兹委托我单位    姓名    参加贵单位组织的 项目名称,授权委托人全权代表我单位处理本项目的报名、投标等工作。我单位对授权委托人签署的内容负全部责任。签署的文件等内容不因授权的撤销而失效，授权委托人无权转委托权。特此委托。

授权委托人身份证正面

授权人（法定代表人）身份证正面

授权委托人身份证反面

授权人（法定代表人）身份证正面

投标供应商：_____（盖单位章）

法定代表人签字：

授权委托人签字：

______年_____月_____日

- 五、投标供应商基本情况表

- （营业执照复印件）

- 六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

- 七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

- 八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

- 我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

- 特此声明。

- 投标供应商：            （加盖公章）

- 年   月   日

- 十、业绩证明材料（如有）

- 十一、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明(后附信用记录截图）

- 参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录

- 书面声明函

- 致：鄂尔多斯市中心医院

- 我单位              （投标供应商名称）近三年内，在经营活动中无重大违法记录，特此声明。

- 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

- 投标供应商(加盖公章）：

- 法定代表人（印章或签字）：

- 日  期：＿＿年＿＿月＿＿日

- 十二、主要商务要求承诺书

- 我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、 采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

- 如有优于招采文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

- 特此承诺。

- 投标供应商：             （加盖公章）

- 年    月    日

- 十三、技术参数偏离表

| - 序号 | - 参数性质（是否标★） | - 招采技术参数与要求 | - 投标人提供响应内容 | - 偏离程度 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - ...... |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招采文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招采文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

- 售后服务

- 相关认证

- 产品彩页

- 产品配置清单

- 十八、其它