- 鄂尔多斯市中心医院

- 院内招采文件

- 乳腺深部头灯等项目

- 2026年6月5日

- 项目信息

- 一、商务条款                                 货币单位：元

| 序号 |  | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ① | 乳腺深部头灯 | 台 | 1 | 65000 | 65000 |
|  | ② | 脂肪吸引器 | 台 | 1 | 90000 | 90000 |
|  | ③ | 电动病床 | 台 | 2 | 25000 | 50000 |
|  | ④ | 电子胆道镜成像系统 | 套 | 4 | 15000 | 60000 |
|  | ⑤ | 脉冲气压治疗仪 | 台 | 2 | 28000 | 56000 |
|  | ⑥ | 旋切刀 | 台 | 1 | 50000 | 50000 |
|  |  | 总价合计 |  |  |  | 371000 |
| 2 |  | 交付使用时间 | 合同签订后30日内到货 |  |  |  |
| 3 |  | 质保期 | 3年 |  |  |  |
| 4 |  | 付款方式 | 设备验收通过后支付总货款的90%，验收通过使用1个月后支付总货款的10%。 |  |  |  |
| 5 |  | 交付地点 | 鄂尔多斯市中心医院 |  |  |  |

- 项目概况

（一）项目基本情况介绍： 本项目包含1台乳腺深部头灯、1台脂肪吸引器等设备，均用于在用设备的常规更新与补充。

（二）技术参数和要求（功能和质量）

1.乳腺深部头灯

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 光源：应为LED光源，功率不小于5W。 |
|  | 2 | 术野亮度（40cm）：≥60000lux。 |
| ★ | 3 | 光斑调节范围：30-80mm，应为无级可调，不可分档调节。 |
|  | 4 | 色温：应在4500K至5000K之间。 |
|  | 5 | 术野亮度控制(40cm)：应可在0－60000lux之间无级可调。 |
|  | 6 | 具备电量低时报警提示音功能，15分钟开始每3分钟提示一次，保证手术安全。 |
| ★ | 7 | 须附带单套设备配置清单。 |
| ★ | 8 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 9 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 10 | 投标人须提供其与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

2.脂肪吸引器

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 最大负压值：≥0.08MPa。 |
|  | 2 | 瞬时抽气速率：≥80L/min。 |
|  | 3 | 负压调节范围：0.06MPa至最大负压值之间任意调节。 |
|  | 4 | 蠕动泵最大流量：≥250mL/min。 |
|  | 5 | 工作噪音：≤65db(A)。 |
|  | 6 | 外壳温升：≤20℃。 |
|  | 7 | 电源：AC 220V/50Hz。 |
|  | 8 | 输入功率：不超过1200VA。 |
|  | 9 | 防电击类型分类：I 类。 |
|  | 10 | 防电击的程度分类：B型。 |
|  | 11 | 设备运行方式：间歇加载的连续运行。 |
|  | 12 | 收集容器容量：（2000ml±5%）×6。 |
| ★ | 13 | 须附带单套设备配置清单。 |
| ★ | 14 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 15 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 16 | 投标人须提供其与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
|  | 17 | 中标人所供设备的生产日期应距合同签订日期3个月以内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

3.电动病床

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 外形尺寸：全长2150mm±10mm，全宽（含护栏）1005±10mm；床尾带延长架床面可伸长至2350mm±10mm。 |
|  | 2 | 整床重量≥150KG，安全工作负重≥250KG。 |
|  | 3 | 功能：背部升降0-65°±2°；膝部升降0-35°±2°；整体升降400--830mm±10mm；床头尾倾斜0-14°±1°；小腿部位档位手动调节0-20°±3°；一键心脏椅位；一键复位；背膝联动；靠背手动CPR紧急复位；电动CPR；带急停开关。 |
|  | 4 | 电气控制部分 4.1 ≥四组电机：整体升降电机≥两个、背部及膝部电机各≥一个； 4.2 电机系统采用进口品牌医疗专用电机，静音设计； 4.3 整体升降及倾斜电机各≥6000N推力，背部及膝部电机各≥3500N推力； 4.4 配置大功率蓄电池，即使断电也可完成体位动作≥200次； 4.5 控制器：带手持控制器和围栏内外共≥4片控制面板，外侧控制面板按键丰富，共≥14键并带锁定功能，可锁定≥4片按制面板，避免误操作。内侧控制面板配置国内领先的急停开关，一键锁定所有功能，可满足高标准安全需要； 4.6 床头护栏配置有角度显示器，且床尾护栏配置有倾斜角度显示器； 4.7 整床电气部分防水防尘达到IPx4级别，可整床全方位消毒。 |
|  | 5 | 整床应为双升降机构，实现垂直升降。 |
|  | 6 | 整体床架选用≥40mmX40mm厚≥2.5mm的钢管，框架结构，坐板位置有两条≥50mmX25mm厚≥2.0mm厚的方管支撑，靠背和脚框都是选用≥25mmX25mm,厚≥2.0mm方管支撑，独立框架设计。 |
|  | 7 | 床架两侧各设计≥2个附件挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等；床头床尾共配置4个输液架插孔，方便简洁，不占空间。 |
|  | 8 | 焊接工艺采用进口品牌焊接机器人精密焊接，无气孔，高熔接度，高强度，抗弯折、抗压性强，具高承重力，保证产品质量稳定。 |
|  | 9 | 整体床架及护栏多重防锈处理技术，经过去油、除锈、表面调整、磷化镀膜、钝化等多道工艺，再进行静电粉末喷涂，达到内外防锈。 |
|  | 10 | 涂料采用的固体粉末需通过SGS检测，涂料不得含有以下有害物质，包括但不限于：铅Pb，镉Cd，汞Hg，六价铬Cr6+，多溴二苯醚PBDE，多溴联苯PBB。 |
| ★ | 11 | 床面盖板应为工程塑料一次成型，材料厚≥3.0mm, 盖板正面可承受≥185KG，载荷垫≥10000次测试；盖板共有≥21个预防压疮和通气为一体的减压沉孔，有效预防褥疮，整体设计符合人体工程力学,拆卸方便，容易清洗、消毒等。 |
| ★ | 12 | 床尾设有延长架，实用以应付超高病人及提高病人舒适性。延长架部位设计有隐藏式床单架，方便更换床单等衣物时避免交叉感染。 |
|  | 13 | 靠背架下面预制有X光暗盒托盘，可轻松调整X光拍摄位置，病人在床上可拍摄腰部以上各体位X光，减少医护人员的劳动强度。 |
| ★ | 14 | 尾部床板下应设有U型伸缩功能支撑架,配有三档卡槽, 腿部床板升起后可手动调节小腿板高度，实现小腿部位手动档位调节0-20°±3°，满足腿部患者在治疗中高度调节需求，防止静脉曲张。 |
|  | 15 | 背板具备上升C型后退功能，减少腹压。 |
|  | 16 | 应为四片式分段护栏，无需配备护栏挡板，可随床体的功能同时动作，保护患者的安全；采用高密度HDPE工程塑料一次成型，表面平顺易清洁。抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性等。 |
|  | 17 | 床头床尾板采用高密度HDPE工程塑料一次成型，表面平顺易清洁。抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性等,插孔内置自动锁扣，与床架连接紧密，推动时不晃动及产生异响，并可实现快速拆卸，满足紧急抢救需要，容易清洗、消毒。 |
|  | 18 | 床头床尾共配置≥4个≥80mm一体注塑成形TPE热塑性弹性体材料防撞缓冲轮，双环设计，放射性支撑，耐撞击。 |
|  | 19 | 配置至少4个≥125mm医用静音中控双面脚轮，质量优质，可靠耐用。具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置。刹车踏板采用锌合金精密铸造而成，结构牢靠。 |
|  | 20 | 每床配置防褥疮床垫1张： 1）外形尺寸：1970X860X125mm±10mm；产品重量：≥10kg；最大安全负重：≥150kg； 2） 床垫面料应为医用PU涂层织物，由PU涂层+聚氨脂织物制成，可渗透蒸汽的双向拉伸材料，有助于减少床垫与皮肤界面的水分滞留，避免因为水分滞留导致降低组织对损伤的耐受性； 3）床垫能够及时释放背部压力，有效解决压疮问题，床垫支撑表面设计是通过增加接触面积，有效地在整个身体上重新分配压力尽量减少剪切、摩擦以及热量和水分过度积聚的影响，为压力性溃疡的一线防护提供一个高性价比的系统； 4）贴合人体曲线切割工艺，减少可能的骨突部位的高压。确保气流循环，减少产热和潮湿，减小褥疮产生的风险，同时创造舒适睡眠环境。高性能海棉，侧躺不易塌陷，气流通道，确保气流循环； 5）可用水机洗，烘干或自然烘干； 6）具备防滑底部设计，防止床垫在床面或床垫上滑移，确保病人安全； 7）床罩面料经测试有相关生物相容性测试报告。 |
|  | 21 | 每床配置床面桌1张： 1）外形尺寸：桌面尺寸≥880mm×400mm，安全工作负重≥25KG； 2）功能：高度可升降760-1070mm±5mm； 3）配置优质低碳钢支架，喷粉表面； 4）≥25mm厚高吹塑面板，颜色应有蓝色或灰色可选； 5）具备受压锁紧结构，向上提高桌面板无需扣动控制手柄； 6）配备4个直径≥50mm的脚轮，灵活安全。 |
|  | 22 | 每床配置床头柜1个： 1）外形尺寸：长460mm±5mm，宽455mm±5mm，高840mm±5mm； 2）功能：具备隐藏式毛巾杆、杂物挂钩、静音抽屉、储物柜、储物鞋架、四角配备脚轮、推行灵活方便； 3）整体应采用优质ABS材料； 4）抽屉面板可翻转为小桌板使用，预留杯子及温度计放置凹糟； 5）柜体两侧内置下翻式毛巾架及挂钩； 6）配备左开门储物柜； 7）底部配置储物鞋架。 |
|  | 23 | 配置输液架，内外管及挂钩应为不锈钢材质，带锁紧装置，可调高度，应采用四钩设计，使用安全、方便，安全工作负重≥10Kg。 |
| ★ | 24 | 须附带单套设备配置清单。 |
| ★ | 25 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 26 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 27 | 投标人须提供其与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
|  | 28 | 中标人所供设备的生产日期应距合同签订日期3个月以内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

4.电子胆道镜成像系统

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 配备不小于10寸的显示器。 |
|  | 2 | 显示分辨率不低于1920×1200。 |
|  | 3 | 内置可充电的拆卸式锂电池，连续使用时间不低于90分钟，支持热插拔。 |
|  | 4 | 主机支持全触屏触操作，具备录像、拍照、冻结、白平衡等功能。 |
|  | 5 | 屏幕画面具备至少3级缩放、图片增强、光源照明亮度至少7级调节、优化图像质量等功能。 |
|  | 6 | 具备画面拍照，同屏浏览功能。 |
|  | 7 | 具备DVI和SDI视频同步输出功能，可配合外接监视器使用。 |
|  | 8 | 具备移动存储功能，外置存储空间≥1T ，USB数据存储方式；支持BMP/JPG图片格式、AVI视频格式，存储的图片和视频可点击回放。 |
|  | 9 | 可连接同品牌的一次性内窥镜和复用内窥镜产品，包括输尿管镜、膀胱镜、支气管镜、胆道镜等。 |
|  | 10 | 应提供软件终身免费升级服务。 |
|  | 11 | 连接方式：显示器与操作部应通过延长线来连接，连接面应平整易清洁，可直接清洗消毒。 |
| ★ | 12 | 须附带单套设备配置清单。 |
| ★ | 13 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 14 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 15 | 投标人须提供其与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
|  | 16 | 中标人所供设备的生产日期应距合同签订日期3个月以内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

5.脉冲气压治疗仪

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 供电电源：AC 220V/50Hz。 |
|  | 2 | - 设备应为足底加压泵，通过脉冲气体在短时间内快速来冲击足底。 |
|  | 3 | - 气囊耐压性能及类型要求： - 1）气囊耐用5万次以上； - 2）气囊包括：耐用型手套或足套，单人单用型手套或足套，石膏型手套或足套，满足不同临床需求，尤其是打石膏制动患者； - 3）气囊耐压不小于300mmHg； - 4）手套、足套应通过生物相容性试验。 |
|  | 4 | - 压力设定范围：60mmHg-200mmHg，连续可调，压力调节精度1mmHg。 |
| ★ | 5 | - 脉冲时长：快速（1秒）或缓慢（3秒）可选。 |
|  | 6 | - 达到设定脉冲压力时长：≤0.2秒。 |
|  | 7 | - 脉冲间隔（间歇时间）设置范围：12-50秒连续可调，调节步长1秒。 |
|  | 8 | - 定时时间：5-600分钟连续可调，调节步长5分钟。 |
|  | 9 | - 人机交互界面：应为组合式按键操作，多参数高亮度显示及可调，包括压力、时长、间隔、治疗时间等。 |
| ★ | 10 | - 压力显示单位：具有kPa与mmHg两种压力显示单位可选。 |
|  | 11 | - 噪音控制：整机最大运行噪音≤65dB。 |
|  | 12 | - 主机尺寸和质量：≤6Kg，主机尺寸（长×宽×高）：235mm×170mm×290mm，允差±20mm；配有挂架，便于挂床使用。 |
|  | 13 | - 具体附件配置，应满足医院根据实际需要调整。 |
| ★ | 14 | 须附带单套设备配置清单。 |
| ★ | 15 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 16 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 17 | 投标人须提供其与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
|  | 18 | 中标人所供设备的生产日期应距合同签订日期3个月以内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

6.旋切刀

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 设备应可用于腋臭切除、副乳切除等手术。 |
|  | 2 | - 供电电源：AC 220V/50Hz。 |
|  | 3 | - 主机配备不小于5寸的显示屏，双路输出。 |
|  | 4 | - 配备直通式手柄，应采用大功率无刷电机。 |
|  | 5 | - 最高输出转速：≥4000r.p.m。 |
|  | 6 | - 转速至少4档可调，分别为0-1000r.p.m、0-2000r.p.m、0-3000r.p.m、0-40O0r.p.m。 |
|  | 7 | - 最大输出工作力矩：≥16mN.m。 |
|  | 8 | - 刀具要求：直径4.0-4.3mm，应为医用不锈钢材质。 |
|  | 9 | - 吸引器真空度：-0.04 - 0.06MPa。 |
|  | 10 | - 吸引流量：≥400ml/min。 |
|  | 11 | - 配备三联脚踏开关，具备档位、操作模式调节和无级调速功能。 |
|  | 12 | - 吸引刀具：参考尺寸4.0*200mm，2把；参考尺寸4.0*110mm，1把。 |
|  | 13 | - 松解组织用的导引针，1根。 |
|  | 14 | - 手柄和连接线使用的无菌护套，20个。 |
|  | 15 | - 配备1个手提式行李箱。 |
|  | 16 | - 手柄通道清洗用的清洗刷，2个。 |
| ★ | 17 | 须附带单套设备配置清单。 |
| ★ | 18 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 19 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 20 | 投标人须提供其与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
|  | 21 | 中标人所供设备的生产日期应距合同签订日期3个月以内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

- 三、资格审查表

| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| --- | --- | --- |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）审查投标人2024年或2025年度经会计事务所出具的财务审计报告； （2）审查投标人基本开户行的开户许可证（或基本存款账户信息表）及基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。 以上两项投标人选择其中一项提供即可。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（例如增值税，个人所得税等，但不包含工会经费）。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查“参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录”投标人书面声明函； 2.到提交响应文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的以上三项信用记录截图或评标现场核实情况为准） |
|  | 其他资质要求 | （如有） |
|  | 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等） |
|  | 开标一览表 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
|  | 响应文件规范性、符合性 | 响应文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招采文件要求；响应文件的格式、文字、目录、页码等符合招采文件要求或对投标无实质性影响。 |
|  | 主要商务条款 | 满足招采文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
|  | 附加条件 | 响应文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招采文件对联合体投标的相关要求） |
|  | 技术部分实质性内容 | 明确所投全部货物的产品品牌、型号。 |
|  |  | 主要技术参数指标（加“★”项）完全满足或优于招采文件要求。 |
|  |  | 技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。 |
|  | 投标报价 | 只能有一个有效报价且不超过采购预算。 |
|  | 其他要求 | 招采文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

- 第二章 投标人须知

- 一、报名须知

- （一）报名方式（投标人可选择以下任意一种方式报名）

- 1、现场报名：报名时提供营业执照复印件，复印件要求加盖公章。法人报名需提供身份证复印件，委托代理的提供委托代理书（见附件模板）。此项目报名及开标需为同一人。

- 2、线上报名：投标人下载附件1，按要求填写报名资料，请在报名时间内将报名资料发送到指定邮箱，开标时将纸质版报名资料同响应文件一起递交（请勿将报名资料装订到响应文件里）。

- （邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com）

- （二）招采地点：

- 市中心医院北门西侧人行道路北，好加汇胡同内向北走50米，路东院内办公楼（原工商所办公楼）三楼会议室

- 二、响应文件

- （一）响应文件的构成及编制要求

- 响应文件应按照“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

- （二）编制要求

- 响应文件统一使用A4规格书写、打印，提供封面，并编写目录，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码），所有页面均需加盖公章。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。招采时供应商需将投标所需资料胶印3份（一正两副），并密封携带。

- （三）投标报价

- 1.供应商进行报价时，按“开标一览表”规定的格式报出总价。

- 2.投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价，否则按无效投标处理。

- 3.对报价的计算错误按以下原则修正：

- 3.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

- 4.投标报价出现下列情形之一的，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 4.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- 4.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- 4.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 4.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 三、开标

- 1.开标异议

- 供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，开标结束后，不再受理对开标过程的异议。

- 2.投标无效情形

- 评委将对各位投标人的资质、参数及响应程度、标书制作规范等进行审核，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。

- 3.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，表现为制作格式等相同；

- （2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理或联系人为同一人；

- （4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （5）不同供应商存在控股或参股及管理等关系的；

- 说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该项目下的投标活动。

- 4.中标通知书发放

- 我院招标办以书面形式向成交供应商发出中标书，中标通知书是合同的重要组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

- 成交供应商需在规定时间内到指定地点领取中标通知书，须持中标通知书签订成交合同。

- 四、质疑

- （一）供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在中标结果告知后1个工作日内，以书面形式一次性向我单位提出质疑，可发送至邮箱（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com），质疑采用实名制。我单位将在7个工作日内以书面形式针对质疑内容作出答复。

- （二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字，供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

- （三）供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则质疑无效，自行承担相关不利后果。

- 对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并不得再参与我院的任何采购项目。

- （四）质疑电话

- 纪检监察室   电话：0477-8367180

- 五、投标失信行为黑名单制度

- 见下页

- 投标失信行为黑名单制度

- 为规范院内招采活动，约束投标供应商行为，保障医院的合法权益，现制定院内招标采购黑名单管理规定。

- （一）投标供应商有如下行为的之一的，纳入黑名单目录。

- 黑名单记录内容：投标厂家名称、法人名称（身份证号）、项目经办人（身份证号）、联系电话等。

- 1.提供、采用虚假材料进行报名、投标、开标的。

- 2.报名成功后无故不参加开标或开标迟到。

- 3.中标后10个工作日内无正当理由未签订采购合同或拒绝签订采购合同；如有正当理由的，需提供经管理科室负责人签字的情况说明交招标办备案后解除。

- 4.开标后经采购小组审查响应文件，认定有虚假应标、串标、陪标或者围标行为的（例如呈现规律性报价、等差或者等比排列；报价绑定、建立攻守联盟等）；投标资料格式、内容等雷同的。

- 5.中标后不履行招采文件要求，例如不按时完工或交货、不履行质保条款、将项目私自转包等。

- 6.所供货物低于参数要求，以次充好、工程项目未按要求施工，未能通过验收，存在欺诈行为等。

- 7.无故弃标。无故弃标的厂家不予退还投标保证金或履约保证金（为避免中标厂家在规定时间内不供货、或者不弃标行为，在合同中要设置院方可以强制解除合同条款）。

- 8.经我院认定的其他投标不良行为。

- （二）处罚措施

- 1.违反第1项、第2项、第3项条款的，自确定之日起，一年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

- 2.违反第4项、第5项、第6项条款的，自确定之日起，三年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

- 3.违反第7项、第8项条款造成不良影响的，自确定之日起，永久不允许参加医院的招标采购活动。

- 以上条款需要管理科室及使用科室共同加强监管，发现问题由管理科室及时报送招标办备案。

- 三、本制度自下发之日起实施。

- 六、合同签订

- 中标单位持中标通知书及合同模板（一式六份，其中管理科室1份、审计科1份、财务科1份、招标办1份、中标供应商2份）同管理科室及分管院领导签订采购合同；合同签订后由招标办审核盖章。

- 第三章 响应文件格式与要求

- 投标供应商应按照以下格式与要求编制响应文件，且应不少于目录中要求的内容。

- 响应文件应按目录的顺序，编制响应文件。

- 响应文件统一使用A4规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订，所有页面均需加盖公章。

- 在产品技术参数偏离表中，报名产品的实际技术参数应实事求是，具体应答，如果是对公告中要求的技术参数进行简单地复制粘贴，则取消投标资格，并列入我院招标采购黑名单记录。

- 响应文件材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。

- 报名单位在响应文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。

（封面）

鄂尔多斯市中心医院院内采购项目响应文件

投标项目名称

（正本/副本）

投标供应商：

联系人:

联系电话:

年   月   日

- 目录

- 一、投标承诺书....................................................

- 二、开标一览表.....................................................

- 三、报名产品详细情况表.............................................

- 四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明.........................

- 五、投标供应商基本情况表...........................................

- 六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料.......................

- 七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料...........

- 八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录........................

- 九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明....................

- 十、业绩证明材料...................................................

- 十一、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明........

- 十二、主要商务要求承诺书 ...........................................

- 十三、技术偏离表....................................................

- 十四、售后服务......................................................

- 十五、相关认证......................................................

- 十六、产品彩页......................................................

- 十七、产品配置清单................................................

- 十八、其它..........................................................

- 投标承诺书

- 致：鄂尔多斯市中心医院

- 本投标人已详细阅读了                   项目招采公告及供应商须知等内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

- 1、自愿遵守有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

- 2、我方在此声明，本次招采活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；

- 3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担响应的法律职责；

- 4、我方承诺在中标后不将招采项目转包、分包。否则，同意被取消中标资格，并愿意承担任何处罚。

- 5、我方服从招采文件规定的时间安排，遵守招采有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。

- 6、保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

- 7.我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

- 投标供应商：            (盖公章)

- 法定代表人(或授权委托人)：            (签字)

- 日期：   年    月    日

- 开标一览表

- 开标一览表

投标供应商：

项目名称：

| 投标总报价（元） | 交付使用时间 | 质保期（年） |
| --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |
| 小写： |  |  |

说明：1、所有价格均使用人民币表示，货币单位为元。

2、价格应按照“响应文件投标人报价”的要求报价。

3、格式、内容和签署、盖章必须完整。

4、《开标一览表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

年     月     日

分项报价表（如有）

三、报名产品情况介绍表

报名产品情况介绍表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- 四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系                               （供应商名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

投标供应商：                       （单位公章）

年      月       日

授权委托人身份证明

鄂尔多斯市中心医院：

兹委托我单位    姓名    参加贵单位组织的 项目名称,授权委托人全权代表我单位处理本项目的报名、投标等工作。我单位对授权委托人签署的内容负全部责任。签署的文件等内容不因授权的撤销而失效，授权委托人无权转委托权。特此委托。

授权委托人身份证正面

授权人（法定代表人）身份证正面

授权委托人身份证反面

授权人（法定代表人）身份证正面

投标供应商：_____（盖单位章）

法定代表人签字：

授权委托人签字：

______年_____月_____日

- 五、投标供应商基本情况表

- （营业执照复印件）

- 六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

- 七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

- 八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

- 我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

- 特此声明。

- 投标供应商：            （加盖公章）

- 年   月   日

- 十、业绩证明材料（如有）

- 十一、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明(后附信用记录截图）

- 参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录

- 书面声明函

- 致：鄂尔多斯市中心医院

- 我单位              （投标供应商名称）近三年内，在经营活动中无重大违法记录，特此声明。

- 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

- 投标供应商(加盖公章）：

- 法定代表人（印章或签字）：

- 日  期：＿＿年＿＿月＿＿日

- 十二、主要商务要求承诺书

- 我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、 采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

- 如有优于招采文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

- 特此承诺。

- 投标供应商：             （加盖公章）

- 年    月    日

- 十三、技术参数偏离表

| - 序号 | - 参数性质（是否标★） | - 招采技术参数与要求 | - 投标人提供响应内容 | - 偏离程度 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - ...... |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招采文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招采文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

- 售后服务

- 相关认证

- 产品彩页

- 产品配置清单

- 十八、其它