- 项目信息

- 一、商务条款                                 货币单位：元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液成分离心机 | 台 | 1 | 550000 | 550000 |
|  | 总价合计 |  |  |  | 550000 |
| 2 | 交付使用时间 | 合同签订后30日内到货 |  |  |  |
| 3 | 质保期 | 3年 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 | 设备验收通过后支付总货款的90%，验收通过使用1年后支付总货款的10%。 |  |  |  |
| 5 | 交付地点 | 鄂尔多斯市中心医院 |  |  |  |

- 项目概况

（一）项目基本情况介绍： 本项目包含1台血液成分离心机，用于外周血干细胞采集，床旁血浆置换、白细胞单采、红细胞单采、血小板单采等相关血液疾病的治疗。

（二）技术参数和要求（功能和质量）

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 工作方式：应采用单针、双针全血连续流动式分离模式。 |
|  | 2 | 终产品应在离心机外收集，且终产品体积可调。 |
|  | 3 | 离心机转数 ：≤2200rpm，转数误差：不超过±1%。 |
|  | 4 | 全血流速：10-120ml/min，最低流速应能够达到10ml/min，以保证能够安全用于低体重儿童。 |
|  | 5 | 体外循环量：不超过200 ml，同时应具有体外循环量自动监测功能。 |
| ★ | 6 | 应为五泵系统，设有独立的抗凝剂泵，能够全自动计算并控制抗凝剂剂量，抗凝剂全血比例调节范围为1:6～1:25。 |
|  | 7 | 具有CCD相机和红外探测器，以有效预防细胞污染。 |
| ★ | 8 | 全中文操作界面。 |
|  | 9 | 具备液晶显示屏，支持全自动人机对话操作模式，能够动态显示实时分离数据与帮助提示信息。 |
|  | 10 | 具备自动保持静脉开放功能，全自动维持入路和回路静脉开放（KVO），无须手动调节。 |
|  | 11 | 具备自动预测计算CD34＋细胞收率功能。 |
|  | 12 | 能够自动化程序操作及设备硬件诊断检测。 |
|  | 13 | 血小板/血浆采集要求： |
|  | 13.1 | 具备单针、双针连续采集方式。 |
|  | 13.2 | 可采集一至三份3×1011血小板。 |
|  | 13.3 | 采集时间：单针≤60mim，双针≤40min。 |
|  | 13.4 | 采集效率：采集或去除血小板平均效率不小于60%，单针应能够达到75％。 |
|  | 13.5 | 白细胞含量：≤5.5×105/单位。 |
|  | 13.6 | 红细胞含量：≤8.0×109/单位。 |
|  | 13.7 | 血小板保存时间：封闭式管路采集应至少能够有效保存5天。 |
|  | 14 | 干细胞采集要求： |
|  | 14.1 | 具备多种外周血干细胞采集模式，包括骨髓干细胞体外浓缩淘洗功能。 |
|  | 14.2 | 外周血CD34阳性细胞采集效率：≥92%。 |
|  | 14.3 | 红细胞及血小板丢失水平：可调。 |
|  | 15 | 血液治疗要求： |
|  | 15.1 | 治疗性血浆置换要求： |
|  | 15.1.1 | 可自动计算去除血浆量及置换量。 |
|  | 15.1.2 | 置换液体平衡范围：50%—150%。 |
|  | 15.1.3 | 可选择置换液类型，进而自动调整抗凝剂用量。 |
|  | 15.1.4 | 血浆置换过程中，血小板损失量≤3%。 |
|  | 15.2 | 治疗性红细胞去除与置换要求： |
|  | 15.2.1 | 可自动计算去除或置换的红细胞量。 |
|  | 15.2.2 | 可设定去除后的目标红细胞积压。 |
|  | 15.2.3 | 内置红细胞压积计算器。 |
|  | 15.3 | 去除白细胞或血小板要求： |
|  | 15.3.1 | 可设定去除的容量与细胞数。 |
|  | 15.3.2 | 红细胞丢失水平：可调。 |
|  | 15.4 | 血浆治疗性处理要求： |
|  | 15.4.1 | 可做免疫吸附治疗。 |
|  | 15.4.2 | 可做低密度脂蛋白吸附分离去除。 |
|  | 16 | 安全性能要求： |
|  | 16.1 | 具备采血压力感受器、回血压力感受器；提供第三方接口压力监测及报警装置。 |
|  | 16.2 | 具备空气探测器。 |
|  | 16.3 | 具备细胞监测器、自动界面探测器。 |
|  | 16.4 | 具备血浆管路溶血监测器。 |
|  | 16.5 | 具备红外精确抗凝剂滴速监测器，同时通过独立的抗凝剂泵精确控制抗凝剂入量。 |
|  | 16.6 | 具备离心室漏液（漏血）监测功能。 |
|  | 16.7 | 具备离心室温度监测功能。 |
|  | 16.8 | 具备离体血容量监测功能。 |
|  | 16.9 | 具备置换液空管监测功能。 |
|  | 16.10 | 整机电池：支持断电保护，断电时能继续运行至少15分钟，保证将体外血液安全回输给患者；恢复供电后应能够保留原先参数并继续分离。 |
|  | 17 | 说明书或设备标签上规定的设备使用年限：≥8年。 |
| ★ | 18 | 配套用一次性使用医用耗材须进入内蒙古自治区阳光采购平台。 |
| ★ | 19 | 须附带单套设备配置清单。 |
| ★ | 20 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 21 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 22 | 投标人须提供其与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
|  | 23 | 中标人所供设备的生产日期应距合同签订日期6个月以内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过3项不满足或负偏离则导致响应无效。3.报名单位应对所有技术要求进行应答，对于报名单位应答满足的项经采购人验收后认定为不满足的，将视为验收不通过。 |  |  |

- 三、资格审查表

| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| --- | --- | --- |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（例如增值税，个人所得税等，但不包含工会经费）。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查“参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录”投标人书面声明函； 2.到提交响应文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的以上三项信用记录截图或评标现场核实情况为准） |
|  | 其他资质要求 | （如有） |
|  | 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等） |
|  | 开标一览表 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
|  | 响应文件规范性、符合性 | 响应文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招采文件要求；响应文件的格式、文字、目录、页码等符合招采文件要求或对投标无实质性影响。 |
|  | 主要商务条款 | 满足招采文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
|  | 附加条件 | 响应文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招采文件对联合体投标的相关要求） |
|  | 技术部分实质性内容 | 明确所投全部货物的产品品牌、型号。 |
|  |  | 主要技术参数指标（加“★”项）完全满足或优于招采文件要求。 |
|  |  | 技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。 |
|  | 投标报价 | 只能有一个有效报价且不超过采购预算。 |
|  | 其他要求 | 招采文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

- 第二章 投标人须知

- 一、报名须知

- 报名人应按照以下格式与要求编制报名文件，且应不少于目录中要求的内容。

- 报名文件应按目录的顺序，编制报名文件。

- 报名文件统一使用A4规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。报名文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。

- 在产品技术参数偏离表中，报名产品的实际技术参数应实事求是，具体应答，如果是对公告中要求的技术参数进行简单地复制粘贴，则取消投标资格，并列入我院招标采购黑名单记录。

- 报名材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。

- 报名单位在报名文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。

（封面）

鄂尔多斯市中心医院院内采购项目投标文件

投标货物名称

（正本/副本）

报名单位：

联系人:

联系电话:

年   月   日

- 投标承诺书

- 致：鄂尔多斯市中心医院

- 本投标人已详细阅读了                       项目招标公告及供应商须知等内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

- 1、自愿遵守有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

- 2、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；

- 3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担响应的法律职责；

- 4、我方承诺在中标后不将招标项目转包、分包。否则，同意被取消中标资格，并愿意承担任何处罚。

- 5、我方服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。

- 6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

- 7.我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

- 投标人名称：(盖公章)

- 法定代表人(或授权代理人)：(签字)

- 日期：   年    月    日

- 目录

- 开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：

项目名称：

| 投标总报价（元） | 交付使用时间 | 质保期（年） |
| --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |
| 小写： |  |  |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2.价格应按照“响应文件投标人报价”的要求报价。

3.格式、内容和签署、盖章必须完整。

4.《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

年     月     日

三、报名产品分项报价明细表

报名产品分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

四、投标人资质

五、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：      系                            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

注：本身份证需由投标人加盖单位公章。

| 法定代表人身份证扫描件 （本证件需直接扫描，不允许粘贴） 正面 | 法定代表人身份证扫描件 （本证件需直接扫描，不允许粘贴） 反面 |
| --- | --- |

投标人：                    （盖单位章）

年     月     日

六、授权委托人身份证明

授权委托人身份证明

鄂尔多斯市中心医院：

兹委托我单位         （姓名）参加贵单位组织的                 (项目名称),委托人全权代表我单位处理本项目的报名、投标等工作。我单位对委托代理人签署的内容负全部责任。签署的文件等内容不因授权的撤销而失效，委托人无转委托权。特此委托。

委托人身份证正面

授权人身份证正面

委托人身份证反面

授权人身份证反面

投标人：____________________（盖单位章）

法定代表人签字：

委托代理人签字：

______年_____月_____日

七、报名产品情况介绍表

报名产品情况介绍表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

八、产品资质（注册证、备案凭证等）

九、授权人资质

十、产品质量保证书

十一、技术规格响应表

报名产品技术规格响应表

设备名称：

| 编号 | 招标文件要求技术参数、性能指标 | 投标人提供技术参数、性能指标 | 响应程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

说明：

- 投标人应按照产品实际情况，将技术参数和性能指标逐一列出，以证明投标产品对招标文件要求的技术参数和性能指标做出实质性响应。

- 2.投标人所投产品的性能指标应达到或优于公告里所列技术指标，公告里所列技术指标仅列出了最低限度，投标人在提供的技术参数、性能指标中必须列出具体数值或内容。对招标公告技术参数原文复制或只注明符合、满足等无具体内容的表达，将视为不符合招标文件要求，取消投标资格。

- 3.“响应程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

- 4.“备注”处填写偏离情况的具体说明。

十二、产品配置清单

十三、产品彩页介绍

十四、其他