## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 装饰工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：康巴什部影像科CT机房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011101008001 | 3mm厚自流平 | 采用优质自流平及界面处理剂处理，未尽事宜应满足规范及相关要求。 |  | m2 | 65
2 | 011103002001 | 医用PVC防护地板地面 | 1.名称：医用PVC防护地板地面 2.规格：面层材料：2mm厚同质透芯、防滑等级R9、耐磨等级P级的医用PVC防护地板， 1）医用PVC防护地板，用同色焊线焊缝，板面打蜡上光; 2）医用PVC防护地板配套专用粘贴剂; 3）医用PVC防护地板专用3mm厚自流平，表面打磨、清洁; 4）涂刷界面剂一道; 未尽事宜应满足规范及相关要求。 |  | m2 | 65
3 | 011105004001 | 卷材踢脚（带收边压条） | 1）卷材爬墙+板面打蜡上光+收口条; 2）地板专用胶粘合; 3）涂刷界面剂一道; 4）胶地板专用R30成品阴角垫条; 5）墙体; |  | m2 | 4.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：康巴什部影像科CT机房改造项目 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 011101001001 | 地面铅屏蔽（防辐射砂浆(硫酸钡) | 1）30mm厚C25细石混凝土保护层; 2）40mm厚防辐射砂浆(硫酸钡)找平层（厚度根据防护当量等级定（硫酸钡砂：水泥=4∶1） ）搅拌、浇筑、压实刮平，表面刮糙; 3）刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); 4）结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲掉，清扫干净;未尽事宜应满足规范及相关要求。 |  | m2 | 40.5
5 | 011205001001 | 无机预涂板 | 1.名称：无机预涂板 2.规格：1）无机预涂板3mm宽接缝中填入专用密封胶;6mm厚无机预涂板（防水、防火阻燃、防腐、防蛀、易清洁） 2）专用环保型粘接剂（硅酮结构胶及双面胶）粘接于背衬板; |  | m2 | 124.67
6 | 011205001002 | 75型轻钢龙骨体系 | 轻钢龙骨墙面(竖龙骨间距≤600mm，隔墙3m以下用2根穿心龙骨，每间隔1.2米设置一根竖向通天龙骨，每间隔2.4米加斜撑进行墙体加固，门 窗洞口、墙体转角等部位进行可靠的补强措施; |  | m2 | 30
7 | 011205001003 | 8mm无石棉纤维增强硅酸钙板 | 1.名称：8mm无石棉纤维增强硅酸钙板 |  | m2 | 124.67
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：康巴什部影像科CT机房改造项目 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 011205001004 | 无机涂料 | 1）无机涂料一底两面; 饰面材料：无机涂料3遍 基层材料：防水腻子3道 2）与产品配套石膏找平，腻子找平(耐水腻子）满刮三遍 ，砂纸磨光; 3）界面剂；（非黏土砖墙不需要此工序） |  | m2 | 76.38
9 | 011201001001 | 墙面铅屏蔽1（防辐射砂浆(硫酸钡) | 防护材料：50mm厚防辐射砂浆(硫酸钡)，表面收光（硫酸钡砂：水泥=4∶1） 1）水泥砂浆罩面、压光及养护； 2）待上一道防护涂料八成干后，抹下一道涂料1mmpb，再挂一层钢丝网， 重复此步骤至施工到相应当量厚度; 3）挂一层钢丝网； 4）第一道硫酸钡防辐射涂料，厚度1mmpb,表面打毛处理，高度自室内结 构板顶至上一层楼板底; 5）激光仪打点，制作相应防护当量的灰饼; 6）墙面基层处理、喷水、罩面打毛; |  | m2 | 123.46
10 | 010402001001 | 蒸压加气块墙体 | 1.砌块品种、规格、强度等级 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆，240厚 3.包含拉力钢筋 |  | m3 | 7.36
11 | 010401002001 | 实心砖 | 240厚的实心砖 |  | m3 | 9.74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：康巴什部影像科CT机房改造项目 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 011203003001 | 墙砖墙裙饰面 | 饰面材料：300*600mm墙砖 1）采用美缝剂美缝 2）镶贴面砖; 3）5-8mm厚瓷砖胶粘剂粘结层; 4）界面剂; 5）1:3水泥砂浆分层压实抹平（厚度根据实际情况定）； 6）界面剂1道； 7）用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱 玻纤网格布； |  | m2 | 9.04
13 | 011302001001 | 高晶板 | 1.名称：顶面高晶板 2.规格： 1）饰面材料：600*600mm高晶板 2）安装铝合金边龙骨; 3）50型主龙骨间距≤1200mm，配套T型龙骨间距600mm,次龙骨间距600mm; 4）钢筋混凝土楼板; |  | m2 | 65
14 | 011302001002 | 顶面铅屏蔽（医用高纯铅防护屏蔽板） | 防护材料防护材料：3mm厚医用高纯铅防 护屏蔽板，型钢龙骨骨架固定，未尽事宜应满足规范及相关要求。 |  | m2 | 40.5
15 | 010802002001 | 医用型承压式净密门 | 1、名称：医用型承压式净密门M1022 2、规格：外径尺寸(mm)：1050X2250，单开，未尽事宜应满足规范及相关要求。 |  | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：康巴什部影像科CT机房改造项目 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 010802002002 | 医用型承压式净密门（防辐射） | 1、名称：医用型承压式净密门（防辐射）FHM1022 2、规格：外径尺寸(mm)：1000X2200（洞口尺寸），单开，带4个铅当量，未尽事宜应满足规范及相关要求。 |  | 樘 | 1
17 | 010802002003 | 医用型电驱平滑净密门 | 1、名称：医用型电驱平滑净密门PbM1 2、规格：洞口尺寸(mm)：1500X2200，门体参考尺寸(mm)：1600X2230，单开，带4个铅当量，应具有光控、手控、脚控等多种开启方式，带延时关闭功能，停电时可手动开启，运行速度可作调校，手术室门盖上需有“手术中”及“放射中”指示灯，未尽事宜应满足规范及相关要求。 |  | 樘 | 1
18 | 010807001001 | 高纯高透铅玻璃隔离窗 | 1、名称：高纯高透铅玻璃隔离窗PBC1510 2、规格：1500*1000mm，带4个铅当量防护，窗套1.2mm医用无菌电解模块板,表面预喷涂抗菌涂料，涂层厚度≥40μm，未尽事宜应满足规范及相关要求。 |  | 套 | 1
19 | 011205001005 | 高晶板包门套 | 当室内装饰面材为高晶板时，则以上区域收口均采用高晶板饰面，不锈钢包边，未尽事宜应满足规范及相关要求。 |  | m2 | 3.47
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：康巴什部影像科CT机房改造项目 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 010502004001 | CT室基础 | 1.c25混凝土强度，深度大于11cm,上面铺设高强度自流平2.水平检测 |  | m³ | 1.7
21 | 011302001003 | 拆除吊顶 | 拆除吊顶 |  | m2 | 70
22 | 011101001002 | 拆除地面 | 拆除地面 |  | m2 | 70
23 | 010802002004 | 门封堵拆除 | M1022 |  | 樘 | 2
24 | 010802002005 | 门封堵墙面 | 150厚砌块墙 |  | m³ | 0.66
25 | 010402001002 | 墙体拆除 | 150厚砌块墙 |  | m³ | 10.4
26 | 010402001003 | 墙体拆除 | 200厚砌块墙 |  | m³ | 7.78
27 | 010802002006 | 门拆除 | PbM3/PbM1 |  | 樘 | 2
28 | 081102001001 | 垃圾外运 | 垃圾外运 |  | 项 | 1
29 | 011302001004 | 管路敷设顶面拆除恢复 | 管路敷设顶面拆除恢复 |  | 项 | 1
本页小计
合 计