- 鄂尔多斯市中心医院

- 院内招采文件

- 康巴什部影像科医学会议专用显示屏、专业显示器项目

- 2026年9月22日

- 项目信息

- 一、商务条款                                 货币单位：元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学会议专用显示屏 | 台 | 1 | 390000 | 390000 |
|  | 专业显示器 | 台 | 2 | 26400 | 52800 |
|  | 总价合计 |  |  |  | 442800 |
| 2 | 交付使用时间 | 合同签订后30日内到货 |  |  |  |
| 3 | 质保期 | 5年 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 | 货到验收合格后一次性付清 |  |  |  |
| 5 | 交付地点 | 鄂尔多斯市中心医院 |  |  |  |

- 项目概况

1.项目基本情况介绍：

（1）康巴什部影像科原有投影仪损坏不能使用，为了不耽误科室正常工作，现采购98寸医学会议专用显示屏1台，2台5MP专业显示器。

（2）技术参数和要求（功能和质量）

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 医学会议专用显示屏 |  |  |
| ★ | 1 | 基本参数： 显示器尺寸：显示器尺寸2237.90(W) × 122.62(D) × 1318.78(H)(mm)，显示尺寸≥98英寸。 2.屏幕分辨率：3840×2160像素。 3.对比度：1200:1。 4.色彩：≥43Bit。 5.灰阶能力：医用10-12bit灰阶，能分辨1024-4096级灰度。 6.点距，0.5622mm x 0.5622mm，亮度≥500 cd/m2、响应时间≤8ms。 7.校准亮度≥500cd/m2。 8.cpu≥ i5 14代或同等arm架构芯片。 9.内存≥16g。 10. 硬盘≥500g SSD。 |
| ★ | 2 | 图像DICOM校准：标配MediCal QAWeb质控软件，可实现DICOM符合性检测。提供提供CE医疗认证证书及官网查询截图。 |
| ★ | 3 | GAMMA：DICOM1/DICOM2/Gamma1.8/Gamma2.0/Gamma2.2/Gamma2.4。 以上参数需要提供： 1.原厂规格书（盖公章或官网查询截图） 2.第三方检测报告（CE/CNAS资质机构出具，提供官网查询截图） |
| ★ | 4 | QA软件：标配MediCal QAWeb质控软件，可实现DICOM符合性检测。提供。提供CE及官网查询截图。 |
| ★ | 5 | 视频信号接口：输入接口≥1路DP1.2、≥3路HDMI 1.4、1路双通道DVI-D、1路VGA；2路千兆RJ45网口、4组USB3.0、1路USB-B上行；输出接口：DP环出×1、HDMI环出×1、RS232中控接口；所有高清数字接口配套原厂医用级屏蔽线缆，各信号通道可独立预设DICOM GSDF/Gamma2.2显示曲线。 |
| ★ | 6 | 显示器功能：1.会诊显示器LUT表可以动态生成,提供图片或视频材料。 2.会诊显示器具备模拟激光笔的功能，提供图片或视频材料。 3.会诊显示器具备病灶突出显示的功能，实现类似舞台聚光灯的效果，突出病灶、便于诊断。 4.会诊显示器可根据场景切换多重视窗显示，最多同时显示4幅画面，可方便接入PACS、EMR、移动设备、远程视频等信号。 5.会诊显示器可以自动识别医学彩色和灰阶图像的像素点并调取相应曲线校准,提供会诊显示器菜单内彩色灰阶自适应功能的照片。 6.QA专业医用显示器质量控制具有医用显示器质量检测、校准和质量管理的功能，可对显示器进行专业的性能检测，以判别当前显示器是否符合医用DICOM诊断标准，可对显示器的DICOM曲线进行标准校准，以保证显示器长期符合DICOM诊断要求，延长使用寿命，可对显示器的质量控制进行行为管理，定期自检，自动发送邮件等。 |
| ★ | 7 | 兼容性：具备双操作系统：安卓、widows可切换，需提供操作说明或工程师示范。 |
|  | 8 | 显卡规格：配置同品牌自主研发显卡，兼容医院所有PACS系统，保证PACS影像读取速度。投标时需提供显卡实拍图片，图片中需体现烙刻在显卡上的品牌名称等信息，非简单贴纸。 |
| ★ | 9 | 内置数据库： 1.病例库内置PACS浏览器，用于浏览原始DICOM影像，提供图片或视频材料。 2.系统具备科室病例库，包含全病种知识，疾病分类≥5级，提供软件界面截图。 3.科室病例库包含疾病种类≥500个，提供包含所有疾病种类界面截图。 |
|  | 10 | 型号：专业医疗显卡，提供目前高级医疗成像应用所需的性能、质量和稳定性，可确保超快流畅地载入图像，以及处理每级分辨率图像的图形数据。 |
|  | 11 | 图形加速器：ATI FirePro TM。 |
|  | 12 | 特性：Conference CloneView™: 可将医学图像精准投影至一体化大屏，接口:医用标配：DVI-D、DP。 |
| ★ | 13 | 无线演示协作系统：标配同品牌无线投屏系统，系统可以通过单击物理按钮实现无线传输及各用户的全屏、分屏显示模式之间的切换，且不需要安装任何驱动软件。提供图片或视频材料。 |
|  | 14 | 可同时一键投屏显示的信号源：≥2个，需提供图片或视频材料。 |
| ★ | 15 | 无线显示系统：连接无线终端设备≥32个，需提供公开发行的证明文件。 |
|  | 16 | 多视窗显示：可同时显示4幅画面，支持单视窗、双视窗、四视窗、画中画一键切换，方便会议、会诊、教学、远程医疗等场景使用。 |
|  | 17 | 低反射表面处理：AR+AG防护玻璃，增透并降低反射光，健康护眼。 |
|  | 18 | 电源：AC 100V ~ 240V (50/60Hz)。 |
|  | 19 | 最大功率：≤580w。 |
|  | 20 | 内置扬声器：2x speaker (2x16W)。 |
|  | 21 | 触控功能：支持多达16点同时触控，适用多人进行白板批注，需提供公开发行的证明材料。 |
|  | 22 | 交互 (白板和批注功能)：内置白板功能，支持批注、存储及分享。 |
|  | 23 | 屏幕截图和屏幕克隆：支持, 需提供公开发行的证明材料。 |
|  | 24 | 智能聚焦技术：配置智能聚焦工具，医生在阅片时针对某一区域可放大，形成一个高对比度、高亮度的观察区域，在高亮度区域可形成条形状和V形状进一步突出区域，满足医生对微小病灶的精细观察。需提供图片或视频材料。 |
|  | 25 | 时钟功能：支持定制开关机，方便设备科统一管理。 |
|  | 26 | 会诊信息传输：集成患者信息至统一视图显示，避免院内多系统切换查询的繁琐流程，提高会诊效率。 |
|  | 27 | 会诊图像集成：支持患者DICOM图像统一本地、异地实时传输和统一显示，方便随时调阅本地和异地同意患者不同影像数据，便于会议讨论。 |
| ★ | 28 | 确保影像评估结果及评估测量的关键影像信息一致性， 同一患者的所有访视点依据patient_ID关联，确保信息一致性。提供图片或视频材料。 |
|  | 29 | 电子签名：系统支持电子签名，方便工作人员节省时间和精力，而且可以确保文件的真实性和安全性。 |
| ★ | 30 | 售后服务：完善的售后服务，原厂五年质保。 |
| ★ | 31 | 认证：具备ISO 13485、中国CCC强制安全认证。具备ISO14001环境管理体系认证。 |
| 注：1.参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，为必须满足项，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 专业显示器 |  |  |
|  | 1 | 屏幕尺寸≥ 27英寸，屏幕分辨率≥5MP（2560x2048像素），宽高比（H:V） 肖像模式下显示器为3:4。 |
| ★ | 2 | 像素间距≤0.1545mm，对比度≥1400：1，响应时间≤12.5ms（须明确标注且与官方网站一致，提供与投标型号对应的官网截图及可查询的网址） |
|  | 3 | 最大亮度≥1300cd/m2，DICOM校准亮度≥600cd/ m2 |
|  | 4 | 前置感应器：前置一体化高精度传感器，可定时自动检测并实时进行DICOM校准。需提供图片或视频材料。 |
| ★ | 5 | 显卡：配置同品牌自主研发显卡，兼容医院所有PACS系统，保证PACS影像读取速度。投标时需提供显卡实拍图片，图片中需体现烙刻在显卡上的品牌名称等信息。 |
|  | 6 | 辐屏智能减光：配置DimView工具，在多显示器浏览时，工作主屏亮度不变，辅屏亮度自动降低，无需手动调整，从而减少由辅屏带来的光线干扰。 |
| ★ | 7 | 乳腺断层功能显示技术：具备特殊设计的能够精准显示运动和多帧图像的技术。提供官方相关认证及技术说明文件。 |
|  | 8 | 环境光补偿：配置环境光补偿，可一键选择CR/DR/ MAMMO、CT/MR/NM、办公室、临床观察室、急救室、手术室不同工作环境，显示器会根据不同阅片环境光线自动调整。 |
|  | 9 | 智能化光标：光标需在不同分辨率显示器间的任意位置自由移动切换和定位，提供生产厂家官方网站公开发布的资料。 |
|  | 10 | 智能聚焦：配置SpotView工具，医生在阅片时针对某一区域可放大，放大模式≥6种，形成一个高对比度、高亮度的观察区域，满足医生对微小病灶的精细观察。 |
| ★ | 11 | 质量控制及合规管理：具备同品牌QAWeb质量控制保证软件，可以在线以及本地DICOM自动检测和自动校准。DICOM校准软件可确保显示器符合DIN, AAPM等最新通用显示器QA标准。 |
| ★ | 12 | 售后质保期：售后质保期：5年，包括40000⼩时背光保修 |
|  | 13 | 每年提供2次厂家质量检测服务并提供质控报告，该设备作为独立部分参与SCI论文发表，具有MDR、FDA、PMDA、EAC、NHRA等医疗认证，整机电气安全性符合IEC要求（提供官网报告）。 |
|  | 14 | 原厂生产，生产日期在最近6个月内。 |
| 注：1.参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，为必须满足项，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

- 三、资格审查表

| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| --- | --- | --- |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）审查投标人2024年或2025年度经会计事务所出具的财务审计报告； （2）审查投标人基本开户行的开户许可证（或基本存款账户信息表）及基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。 以上两项投标人选择其中一项提供即可。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（例如增值税，个人所得税等，但不包含工会经费）。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查“参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录”投标人书面声明函； 2.到提交响应文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的以上三项信用记录截图或评标现场核实情况为准） |
|  | 其他资质要求 | （如有） |
|  | 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等） |
|  | 开标一览表 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
|  | 响应文件规范性、符合性 | 响应文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招采文件要求；响应文件的格式、文字、目录、页码等符合招采文件要求或对投标无实质性影响。 |
|  | 主要商务条款 | 满足招采文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
|  | 附加条件 | 响应文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招采文件对联合体投标的相关要求） |
|  | 技术部分实质性内容 | 明确所投全部货物的产品品牌、型号。 |
|  |  | 主要技术参数指标（加“★”项）完全满足或优于招采文件要求。 |
|  |  | 技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。 |
|  | 投标报价 | 只能有一个有效报价且不超过采购预算。 |
|  | 其他要求 | 招采文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

- 第二章 投标人须知

- 一、报名须知

- （一）报名方式（投标人可选择以下任意一种方式报名）

- 1、现场报名：报名时提供营业执照复印件，复印件要求加盖公章。法人报名需提供身份证复印件，委托代理的提供委托代理书（见附件模板）。此项目报名及开标需为同一人。

- 2、线上报名：投标人下载附件1，按要求填写报名资料，请在报名时间内将报名资料发送到指定邮箱，开标时将纸质版报名资料同响应文件一起递交（请勿将报名资料装订到响应文件里）。

- （邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com）

- （二）招采地点：

- 市中心医院北门西侧人行道路北，好加汇胡同内向北走50米，路东院内办公楼（原工商所办公楼）三楼会议室

- 二、响应文件

- （一）响应文件的构成及编制要求

- 响应文件应按照“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

- （二）编制要求

- 响应文件统一使用A4规格书写、打印，提供封面，并编写目录，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码），所有页面均需加盖公章。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。招采时供应商需将投标所需资料胶印3份（一正两副），并密封携带。

- （三）投标报价

- 1.供应商进行报价时，按“开标一览表”规定的格式报出总价。

- 2.投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价，否则按无效投标处理。

- 3.对报价的计算错误按以下原则修正：

- 3.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

- 4.投标报价出现下列情形之一的，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 4.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- 4.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- 4.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 4.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 三、开标

- 1.开标异议

- 供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，开标结束后，不再受理对开标过程的异议。

- 2.投标无效情形

- 评委将对各位投标人的资质、参数及响应程度、标书制作规范等进行审核，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。

- 3.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，表现为制作格式等相同；

- （2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理或联系人为同一人；

- （4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （5）不同供应商存在控股或参股及管理等关系的；

- 说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该项目下的投标活动。

- 4.中标通知书发放

- 我院招标办以书面形式向成交供应商发出中标书，中标通知书是合同的重要组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

- 成交供应商需在规定时间内到指定地点领取中标通知书，须持中标通知书签订成交合同。

- 四、质疑

- （一）供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在中标结果告知后1个工作日内，以书面形式一次性向我单位提出质疑，可发送至邮箱（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com），质疑采用实名制。我单位将在7个工作日内以书面形式针对质疑内容作出答复。

- （二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字，供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

- （三）供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则质疑无效，自行承担相关不利后果。

- 对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并不得再参与我院的任何采购项目。

- （四）质疑电话

- 纪检监察室   电话：0477-8367180

- 五、投标失信行为黑名单制度

- 见下页

- 投标失信行为黑名单制度

- 为规范院内招采活动，约束投标供应商行为，保障医院的合法权益，现制定院内招标采购黑名单管理规定。

- （一）投标供应商有如下行为的之一的，纳入黑名单目录。

- 黑名单记录内容：投标厂家名称、法人名称（身份证号）、项目经办人（身份证号）、联系电话等。

- 1.提供、采用虚假材料进行报名、投标、开标的。

- 2.报名成功后无故不参加开标或开标迟到。

- 3.中标后10个工作日内无正当理由未签订采购合同或拒绝签订采购合同；如有正当理由的，需提供经管理科室负责人签字的情况说明交招标办备案后解除。

- 4.开标后经采购小组审查响应文件，认定有虚假应标、串标、陪标或者围标行为的（例如呈现规律性报价、等差或者等比排列；报价绑定、建立攻守联盟等）；投标资料格式、内容等雷同的。

- 5.中标后不履行招采文件要求，例如不按时完工或交货、不履行质保条款、将项目私自转包等。

- 6.所供货物低于参数要求，以次充好、工程项目未按要求施工，未能通过验收，存在欺诈行为等。

- 7.无故弃标。无故弃标的厂家不予退还投标保证金或履约保证金（为避免中标厂家在规定时间内不供货、或者不弃标行为，在合同中要设置院方可以强制解除合同条款）。

- 8.经我院认定的其他投标不良行为。

- （二）处罚措施

- 1.违反第1项、第2项、第3项条款的，自确定之日起，一年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

- 2.违反第4项、第5项、第6项条款的，自确定之日起，三年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

- 3.违反第7项、第8项条款造成不良影响的，自确定之日起，永久不允许参加医院的招标采购活动。

- 以上条款需要管理科室及使用科室共同加强监管，发现问题由管理科室及时报送招标办备案。

- 三、本制度自下发之日起实施。

- 六、合同签订

- 中标单位持中标通知书及合同模板（一式六份，其中管理科室1份、审计科1份、财务科1份、招标办1份、中标供应商2份）同管理科室及分管院领导签订采购合同；合同签订后由招标办审核盖章。

- 第三章 响应文件格式与要求

- 投标供应商应按照以下格式与要求编制响应文件，且应不少于目录中要求的内容。

- 响应文件应按目录的顺序，编制响应文件。

- 响应文件统一使用A4规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订，所有页面均需加盖公章。

- 在产品技术参数偏离表中，报名产品的实际技术参数应实事求是，具体应答，如果是对公告中要求的技术参数进行简单地复制粘贴，则取消投标资格，并列入我院招标采购黑名单记录。

- 响应文件材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。

- 报名单位在响应文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。

（封面）

鄂尔多斯市中心医院院内采购项目响应文件

投标项目名称

（正本/副本）

投标供应商：

联系人:

联系电话:

年   月   日

- 目录

- 一、投标承诺书....................................................

- 二、开标一览表.....................................................

- 三、报名产品详细情况表.............................................

- 四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明.........................

- 五、投标供应商基本情况表...........................................

- 六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料.......................

- 七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料...........

- 八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录........................

- 九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明....................

- 十、业绩证明材料...................................................

- 十一、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明........

- 十二、主要商务要求承诺书 ...........................................

- 十三、技术偏离表....................................................

- 十四、售后服务......................................................

- 十五、相关认证......................................................

- 十六、产品彩页......................................................

- 十七、产品配置清单................................................

- 十八、其它..........................................................

- 投标承诺书

- 致：鄂尔多斯市中心医院

- 本投标人已详细阅读了                   项目招采公告及供应商须知等内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

- 1、自愿遵守有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

- 2、我方在此声明，本次招采活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；

- 3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担响应的法律职责；

- 4、我方承诺在中标后不将招采项目转包、分包。否则，同意被取消中标资格，并愿意承担任何处罚。

- 5、我方服从招采文件规定的时间安排，遵守招采有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。

- 6、保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

- 7.我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

- 投标供应商：            (盖公章)

- 法定代表人(或授权委托人)：            (签字)

- 日期：   年    月    日

- 开标一览表

- 开标一览表

投标供应商：

项目名称：

| 投标总报价（元） | 交付使用时间 | 质保期（年） |
| --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |
| 小写： |  |  |

说明：1、所有价格均使用人民币表示，货币单位为元。

2、价格应按照“响应文件投标人报价”的要求报价。

3、格式、内容和签署、盖章必须完整。

4、《开标一览表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

年     月     日

分项报价表

三、报名产品情况介绍表

报名产品情况介绍表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- 四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系                               （供应商名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

投标供应商：                       （单位公章）

年      月       日

授权委托人身份证明

鄂尔多斯市中心医院：

兹委托我单位    姓名    参加贵单位组织的 项目名称,授权委托人全权代表我单位处理本项目的报名、投标等工作。我单位对授权委托人签署的内容负全部责任。签署的文件等内容不因授权的撤销而失效，授权委托人无权转委托权。特此委托。

授权委托人身份证正面

授权人（法定代表人）身份证正面

授权委托人身份证反面

授权人（法定代表人）身份证正面

投标供应商：_____（盖单位章）

法定代表人签字：

授权委托人签字：

______年_____月_____日

- 五、投标供应商基本情况表

- （营业执照等复印件）

- 六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

- 七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

- 八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

- 我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

- 特此声明。

- 投标供应商：            （加盖公章）

- 年   月   日

- 十、业绩证明材料（如有）

- 十一、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明(后附信用记录截图）

- 参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录

- 书面声明函

- 致：鄂尔多斯市中心医院

- 我单位              （投标供应商名称）近三年内，在经营活动中无重大违法记录，特此声明。

- 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

- 投标供应商(加盖公章）：

- 法定代表人（印章或签字）：

- 日  期：＿＿年＿＿月＿＿日

- 十二、主要商务要求承诺书

- 我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、 采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

- 如有优于招采文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

- 特此承诺。

- 投标供应商：             （加盖公章）

- 年    月    日

- 十三、技术参数偏离表 （包括各项佐证材料）

| - 序号 | - 参数性质（是否标★） | - 招采技术参数与要求 | - 投标人提供响应内容 | - 偏离程度 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - ...... |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招采文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招采文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

4.若技术参数（非标★项）的响应内容或证明材料与招标文件参数要求不符，按负偏离处理。

- 售后服务

- 相关认证

- 产品彩页

- 产品配置清单

- 十八、其它